四川大学华西医院资阳医院 资阳市第一人民医院

消毒供应设备性能检测服务项目院内比选公告

资阳市市第一人民医院作为采购人，拟对资阳市第一人民医院消毒供应设备性能检测服务项目进行院内比选采购，确定中选单位。现将有关事宜公告如下：

一、项目概况、招标范围及质量、服务要求：

1、项目名称：资阳市第一人民医院消毒供应设备性能检测服务项目

2、项目编号：YNBX20211207

3、招标内容：消毒供应设备性能检测服务。

4、采购预算：4.2万元人民币（大写：人民币肆万贰仟元整）

5、根据医院实际需求提出方案并提供分项报价。

二、资格要求:

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目规定的特定资格条件：

要求具有中国合格评定国家认可委员会评定的CNAS实验室认可证书。

8、本项目不接受联合体投标。

三、开标时须提供下列证件：

1、经办人介绍信或法定代表人授权委托书（原件）；

2、查验经办人身份证原件，并收加盖投标人鲜章的复印件；

3、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（若三证合一的，仅提供营业执照即可），以上证书收加盖投标人鲜章的复印件。

4、其他证明可满足本项目“资格要求”的佐证材料。

四、公告发布：

本次院内比选公告在资阳市第一人民医院官网上发布。

五、报名方式和开标时间：

1、报名地点：网络报名。（发送报名表至报名邮箱即报名成功）

报名邮箱：2660123817@qq.com   联系人：朱老师

联系电话：028-26222538

2、报名时间：2021年12月8日- 12月10日13：00（北京时间，法定节假日除外）

3、开标时间：2021年12月13日 ，

4、投标文件递交时间：2021年12月13日10：00-10：15

5、投标文件递交地点及开标地点为：四川省资阳市仁德西路66号资阳市市第一人民医院新区医院辅助楼5楼会议室。

6、招标文件获取后，资格不能转让。

一、项目内容

一、招标项目：资阳市第一人民医院消毒供应设备性能检测服务项目。

二、资金来源：自筹资金

三、项目内容简介：

| 检测设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 （元/台/年） | 拟采购服务年限 | 预算合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动清洗消毒器 | 2 | 台 | 3500 | 3 | 21000 |
| 压力蒸汽灭菌器 | 2 | 台 | 3500 | 3 | 21000 |
| 合计（元） |  |  |  |  | 42000 |

四、项目分项要求：

一、全自动清洗消毒器：

1、检验须依据：《YY/T 0734.1-2018清洗消毒器　第1部分：通用要求和试验》。

2、检验项目：消毒阶段温度变化、A0值情况、消毒温度范围维持阶段负载温度。

3、检验的次数：至少包含两次4层清洗架的验证。

4、检验时至少包含7个温度传感器。

5、根据检验情况，出具准确的检验结果。报告中包含温度传感器的实时数据。

6、检验过程中发现设备存在故障，应及时维修，直至检验合格。

二、压力蒸汽灭菌器：

1、检验依据：GB 8599-2008《大型蒸汽灭菌器技术要求 自动控制型》5.8.3和WS310.2-2016《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》5.8.1.6。

2、检验项目：平衡时间、温度变化、灭菌压力范围、灭菌温度范围维持阶段负载温度。

3、检验的方式：至少包含小负载和满载两种情况。

4、检验时至少包含7个温度传感器和1个压力传感器。

5、根据检验情况，出具准确的检验结果。报告中包含温度传感器、压力传感器的实时数据。

6、检验过程中发现设备存在故障，应及时维修，直至检验合格。

- 二、投标人须知

1、项目概况：

1.1招标项目名称：资阳市第一人民医院消毒供应设备性能检测服务项目

1.2项目地址：资阳市市第一人民医院

2、招标内容：资阳市第一人民医院消毒供应设备性能检测服务项目（报价须包含包括人工、差旅以及现场检测所产生的一切费用）

3、投标费用：

投标人编制投标文件、现场考察、递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论结果如何，采购人不负任何责任，均由投标人自己承担。

4、投标保证金：

4.1本项目不收取投标保证金

5、投标规定：

5.1无论招标结果如何，投标人的投标文件均不退还。招标人及投标人双方都应就投标文件中的内容保密，违者将对后果承担责任。

5.2招标人不对未中选情况作任何解释。

5.3投标人应仔细阅读招标文件中所有的说明，如果投标人编制的投标文件不符合招标文件的要求，其投标文件将视为不合格。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件响应招标文件的有效理由。

5.4投标人应认真检查投标文件是否完整，若存在缺页或不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。

6、投标文件的编制：

6.1投标文件的语言：投标人的投标文件应用中文编制。

6.2投标文件应用不褪色的墨水书写或打印、复印，并进行相应签字或盖章。

6.3除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标文件签字人签字或加盖投标人公章。

6.4投标文件要求按规定格式和内容填报，份数一式肆份，其中正本壹份、副本叁份，应在封面注明“正本”或“副本”字样，当正副本不一致时以正本为准。

6.5所有投标文件应密封完好（密封方式不限），外包装上还宜标明：

（1）投标项目名称：

（2）投标人名称、地址：

（3）封条

招标人不接受未按要求进行密封的投标文件。开标时如果因投标方投标文件迟到或遗失，或密封不严、标记不明而产生的后果，招标人概不负责。

7．资阳市市第一人民医院消毒供应设备性能检测服务项目报价：

7.1投标人报价包括但不限于消毒供应设备性能检测服务费、出具检测报告、保险、税金等所有相关费用。

7.2本项目总金额最高限价为小于4.2万元人民币（大写：人民币肆万贰仟元整），投标人报价不得超过最高限价，否则投标无效。

8、投标有效期：90日历天。

9、确定中选候选人名单：

9.1招标人组建的评审小组对各投标人的资格、商务响应、技术响应等进行审查，通过资格审查和完全影响商务、技术条件的投标人，根据得分由高到低进行排序推荐前三名为中选候选人。确定排序第一名的候选人为中选供应商。

9.2招标人确定中选供应商过程中，发现中选候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为中选供应商：

（1）中选候选供应商存在违法、违纪行为的；

（2）中选候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行采购合同的；

（3）中选候选供应商书面自愿放弃中选，且无其他非法目的的；

（4）其他不应确定中选供应商的情形。

9.3中选候选供应商有本款情形之一的，招标人将确定后一位中选候选供应商为中选供应商。依次类推。无法确定中选供应商的，招标人将重新组织采购。中选候选供应商以本款第（3）项放弃中选的，应当说明理由。

三、评审标准

一、评审办法：

1.本次评审采用综合评分进行。

2.评审分为符合性审查、价格评审二部分。只有通过符合性审查的投标人才能进入价格评审。

3.本项目评审结果的确定

评审小组根据评审结果，提出书面评审报告，在报告中对合格的投标人（即通过资格审查和初步评审的投标人，以下同）根据其综合得分由高到低排序推荐前三名为中选候选人。以排名第一的为中选人。排名第一的放弃中选、因不可抗力因素提出不能履约合同，招标人可以确定排名第二的为中选人，依此类推，如不能确定中选人，可重新组织招标。若投标人报价相同时，则组织投标人抽签确定排名顺序。

- 4.符合性审查标准

|  | 合格要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备有效的营业执照和符合资质要求 |  |
| 2 | 满足《投标须知》第3条要求 |  |
| 3 | 投标文件盖章及签字满足招标文件要求 |  |
| 4 | 实质性响应招标文件 |  |
| 5 | 投标报价未超过控制价 |  |
| 结论 |  |  |

注：表格中打“√”表示满足，“×”表示不满足，结论及“通过”和“不通过”；有任意一个“×”，表示结论“不通过”。

- 评分细则

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 满足采购要求及评分标准要求的所有投标报价平均值作为基准价。其他投标人的价格分按照下列公式计算： ①：报价=基准价，得30分； ②：报价＞基准价， ③：报价＜基准价， |  |
| 2 | 服务实施方案 | 40 | 根据投标人提供的本项目实施方案（包含人员组成、检测设备、技术咨询建议等）进行评价。 | 提供服务团队人员名单信息。 |
| 3 | 公司业绩 综合实力 | 30 | 提供近三年来为三甲综合医院提供服务业绩三个得15分，每增加一个加5分，最多得30分。 | 提供检测服务合同复印件加盖鲜章。 |