附表一：

市场调研产品明细表

| 序号 | 调研设备名称 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nd:YAG皮秒激光治疗机 | 1、能够开展以下项目： 表皮性色素病：老年斑、贝克痣、咖啡斑、雀斑。 真皮性色素病：褐青色痣、炎症后色沉、太田痣、黄褐斑。 黄色、红色、黑色、蓝色纹身。 各类型痤疮瘢痕、痘印、细小皱纹、毛孔粗大、肤色不均、改善肤质，皮肤光老华等综合问题。 2、技术参数基本要求： 激光类型：Nd:YAG激光，主波长1064nm，可选配532nm波长。 脉冲宽度：皮秒级（1-10皮秒），确保高效击碎色素颗粒。 能量输出：可调范围广，适应不同治疗需求。 重复频率：1-10Hz，可根据治疗部位和需求调整。 多波长输出：支持1064nm和532nm双波长，适应不同治疗需求。 冷却系统：配备接触式冷却或冷喷系统，减少热损伤。 聚焦技术：采用聚焦透镜技术，提高能量密度，增强治疗效果。 3、配置要求： 配备防护眼镜，保护操作者和患者眼睛。 配备紧急停止按钮，确保突发情况下的安全。 配备智能化操作软件，支持参数调节、治疗记录、患者管理等功能。 设备支持触摸屏操作，界面友好，易于使用。 4、其它要求： 对设备提供一年免费保修，自验收合格之日起计算，期间提供一切免费维修服务。质保期满后，终身维护，公司工程人员对设备进行每三个月检修一次，年底进行一次开机大检修（无需任何费用）。接到故障报告后能在24小时内响应（包括到达采购人现场）3日内修复。一年免费保修期过后，如需更换零配件，采购人只需付零配件费用，免人工费（包括人工维修费、路费、食宿费等一切人工费用）。为使用人员进行设备的操作，日常维护培训，临床治疗操作的培训。 |
| 2 | 高通量测序仪 | - 功能要求： 1.可开展肿瘤伴随诊断测序、肿瘤靶向甲基化测序、遗传病诊断测序、小型全基因组测序、宏基因组测序、低深度全基因组测序、转录组测序、多重扩增和杂交捕获等靶向测序等应用。 2.可支持病原微生物宏基因组高通量基因检测（mNGS）和呼吸道感染病原微生物靶向高通量基因检测（tNGS）混样检测。 二、技术参数要求： 1.测序仪控制软件：可实现中英文双语控制系统切换； 2.操作模式：支持单载片测序、双载片同时测序、双载片滚动上机测序，以及混合读长的双载片混动上机测序等多种测序模式。 3.检测模式：可提供一键测序模式。 三、配置要求及其他： 1.具备完整的样本制备系统，包括超纯水仪、破壁仪、UPS电源、移液器、除湿机、荧光定量仪（如Qbuit 4.0）、生物安全柜等。 2.可提供配套使用的生信分析软件和服务器 3.整机免费质保三年，质保期内每年免费校准并出具校准报告。 4.保修期内，每年定期预防性维护保养次数至少1次；免费更换零部件，免工时费。 5.提供免费的现场培训服务，涉及测序仪基本原理、仪器使用及维护、试剂使用、临床检测流程等相关内容，确保实验室可以正常运行机器并进行相关临床检测工作。 |
| 3 | 高强度聚焦超声 | - 主要适应症：用于子宫肌瘤、软组织肿瘤的治疗 - 技术参数要求： ★1：采用非上置式超声发射器， 2：治疗体位方式：俯卧式 3;超声实时监控；根据治疗中影像的变化实时评价疗效，实时反馈调节治疗剂量，并监控治疗过程。 ★4：聚焦型超声治疗头超声输出波形：连续、额定声功率：≥400W，声功率调节方式：连续可调。≥10000 ，最大旁瓣级（dB）：≤-9， 焦距（mm）：165±5 。聚能比：≥13000，治疗头 X 向行程：≥120 mm，治疗头 Y 向行程：≥120 mm，治疗头 Z 向行程：≥180 mm，治疗扫描速度：1-10 mm/s，各运动轴的运动精度：运动误差≤±1mm。 5、治疗计划系统，具备边界勾画功能、靶区体积计算功能、剂量计算与分布功能、治疗线路规划：计划扫描/自定义治疗/自动治疗、具备声通道显示功能、显示治疗剂量数据功能、扫描治疗方式：点扫描和线扫描、信息自动保存功能、灰度检测：自动/手动灰度检测、能量实时监控报警功能。 6：工作站，能高分辨率彩色影像实时采集，图象资料实时储存：信息实时自动保存，具备治疗数据查询系统：显示患者基本信息、计划扫描信息、治疗信息、支持对患者治疗数据的筛选、支持对治疗图像进行浏览。 7：介质水处理系统，水温控制至少包括：10-40℃连续可调、具备自动调温、自动换水功能、介质水直接与人体皮肤可以接触、系统噪声：≤60 dB(A)。 8：安全保护系统。具备各分系统的短路保护、过载保护、对治疗用介质水的温度过高和过低保护、对变压器的过载和过热保护、对电动机的过载保护、对运动故障的保护、计算机控制系统通信故障保护。 9：设备电源输入电功率:≤8.5 KVA、输入电压:3相交流380 V ±10％、电源电压频率: 50/60 Hz±1 Hz 10：治疗床，长度≥2400 mm，宽度≥800 mm，额定承重能力≥135 kg。 - 配置要求： 1：3D适形治疗床 2：多维靶点定位系统 3：影像监控系统 4：计算机中央控制系统 5：I型聚焦声能输出系统 6：介质水及电源智能处理系统 7：图文数据处理模块 - 其它要求： 1：整机质保1年。 2：提供维修手册。 3：提供维修密码或密钥。 4：提供远程维修支持。 5：需提供在卫生管理部门批复的高强度聚焦超声（HIFU）培训中心培训，培训合格后发放上岗证书。 |
| 4 | 血透用水处理系统 | - 功能要求： 1，产水量：≥3600 L/H (6℃)可满足≥80床血透机设备透析用水要求 2，产水水质内毒素≤0.125IU/ml， 3，产水水质菌落总数≤ 50CFU/ml 4，水处理系统为血液透析专用单台一体化双级反渗系统，全闭路循环管路供水，整个系统内无反渗水储水装置（直供水型）。 5，反渗水机具有紧急操作模式，有后备应急设施，两级反渗透系统均可分别单独使用，确保治疗的持续、设备运行安全稳定。 6，单台双级反渗机采用3个高品质风冷高压离心泵，过水部分均为316L不锈钢材质。 7，反渗主机和反渗水输送管路可以同步进行全自动化学消毒，消毒后能全自动冲洗干净所有消毒液，保证冲洗后无任何化学消毒液的残留。 8，反渗机具备不透析期间待机模式脉动强冲功能功能，待机模式下能够定时自动冲洗反渗膜及输水环路。 9，反渗主机具备泄漏安全性，反渗机不工作时具备预处理系统、反渗主机和管道的泄漏监测及报警并及时自动切断水源保证供水安全。 10，反渗机具备高温报警和排放功能。当反渗水温度超过35℃时，系统自动排放浓水直到温度降到设定的低限温度以下，可设置范围20-35℃。 11，具备节能模式，在血透机不耗反渗水时，反渗主机排水量也为零，产水率可以设置范围50%-90%。 12，反渗机具备脉动强冲功能，在消毒、清洁、待机模式下提高管路系统内的流速，这种快速冲洗有助于将每个用水点的消毒剂快速冲洗干净，也可以抑制夜间不透析期间管路内细菌滋生。 二、技术参数要求 ▲ 1，单台双级反渗主机的产水量在水温6°C时≥3600L/小时，保证血透室在低温情况下≥80台透析机的用水需求。(注:温度补偿系数按照进水温度每上升或下降1°C，产水量上升或 下降3%来换算) ▲ 2，单台反渗机主机采用3组以上高品质风冷式高压泵，采用非变频泵设计，过水部分均为316L不锈钢材质。3组泵都能够完全独立参与为系统提供反渗透压工作，能够提供足够的后备冗余，保证反渗主机能够长时间连续运行。 ▲ 3，反渗主机前后两级均采用采用8040反渗透膜单元，反渗膜数量≥8支，一级反 渗膜数量≥4支，二级反渗膜数量≥4支▲ 4，具备节能模式，在血透机不耗反渗水时，反渗主机排水量也为零，产水率可以 设置范围≥50%-90% 5，采用无死腔膜壳设计，进水口、纯水出水口和浓水出水口均位于膜壳的上部，反 渗主机内管路及反渗膜壳采用316L或以上不锈钢材质，反渗膜壳最大耐压≥25bar 6，反渗主机和反渗水输送管路可以同步进行全自动化学消毒，消毒后能全自动冲洗 干净所有消毒液，保证冲洗后无任何化学消毒液的残留，可每12个月做一次化学消毒。 三、配置要求 1、反渗主机配置：1台，包含： (1) 原装一体双级反渗主机，出水量在水温6℃时达3600L/小时，满足低水温情况下透析用水需要。 (2) 反渗机反渗膜壳全部使用耐腐蚀的316L不锈钢，在潮湿及化学消毒剂环境中保持不锈不腐，防止泄露，保证可靠性。 (3) 独立的膜单元结构，采用无死腔膜壳设计，每个316L不锈钢膜壳只安装一根8040反渗膜，方便反渗膜组件的单独维修工作。 (4) 节约用水。根据实际血透耗水量开启相应的高压离心泵。在血透机不耗反渗水时，反渗主机排水量也为零。 (5) 反渗机能显示反渗膜前和膜后、出水、环路回水等部位的压力。 (6) 二级反渗透主机的前后二级反渗系统可以分别单独使用，提高设备使用的灵活性，保障设备运行的安全与稳定。 (7) 反渗机具备高水温报警。 2、预处理配置：1套。每套包含： （1） 预处理软水能力8000L/H。 （2） 独立压力控制，全自动加压泵组件：2台。 （3） *原水带漏水检测和保护功能，漏水自动切断水源。 （4） 全自动砂滤过滤器：1套，带时间控制全自动/手动反冲装置，罐体规格不小于30（inch）*72（inch）。 （5） 全自动除氯过滤器：2套串联，带时间控制全自动/手动反冲装置，罐体规格不小于30（inch）*72（inch），使用碘值不低于1050的活性炭，保证总氯含量＜0.1mg/L。 （6） *全自动软水器：1套，双罐，一备一用交替运行，带流量控制全自动/手动的反冲/再生装置,罐体规格不小于18（inch）*65（inch），使用树脂的总交换容量不低于2eq/L，保证软水硬度合格，碳酸钙的硬度应＜17.1mg/l。" 3，反渗水供水管路配置：1套。 四、其他要求： 1，整个水处理系统免费安装、调试。 2，保修要求：整机质保≥2年，质保期内维修费用免费。24小时内排除故障。 3，保修期外的维修要求：24小时内排除故障，提供维修配件优惠。 5，提供人员基本操作培训； 6，对工程师进行系统操作、维修保养及消毒规范等内容培训。 |
| 5 | 螺旋CT | 1、探测器排数：多排螺旋CT。 2、高空间分辨率和时间分辨率，适合心脏等动态器官成像。 3、扫描速度快。 4、根据患者体型和检查部位自动调节管电流和电压。 5、低剂量技术，支持迭代重建算法。 6、支持灌注成像扫描、心脏冠脉成像，多种三维重建模式。 7、具备能量成像扫描技术。 8、配备软件后处理功能。 9、大热容量X射线管和高效冷却系统。 10、具有DICOM兼容性和大容量图像存储及网络传输功能。 11、具备辐射安全性和紧急停止功能。 12、具备操作便捷性。 13、环境适应性优秀。 14、配备软件后处理功能。 |
| 6 | 心肺功能测试系统 | 一、功能要求 1. 心肺功能综合评估 - 静态与动态流速容量环测量，支持气体代谢分析（FIO2、FEO2 ，FICO2、FECO2，VO2 BTPS（BTPS），PETCO2，PACO2等）。 - 采用每口气数据采集法，配合定量负荷，对呼吸运动过程中气体流量、O2浓度、CO2浓度及环境温度、气压等技术参数时时进行数据采集，通过专业的软件分析人体的最大摄氧量、潮气量、呼吸流量、氧脉搏等多项指标，对运动心肺功能进行全面评估。 - 具有运动中流速容量环功能，采用Intrabreath技术提供呼气末CO2和O2浓度，Va/Ve（肺泡通气量比通气量）等数据 2. 心电监测与分析 - 12导联同步心电采集，支持ST段实时趋势图、QT离散度分析及心电图向量比较功能。 - 抗运动干扰技术，导联线内置抗除颤保护，确保运动状态下信号稳定性。 3. 设备扩展性 - 可升级混合室法运动心肺测试模块，模块外置于运动心肺主机，可轻松拆卸消毒。 - 兼容心脏康复管理系统，与运动监护设备网络化联动。 二、技术参数要求 1. 传感器精度：数字式流量容积传感器，流速测量范围：0-15L/S，流速精度：3%或0.07L/S。 2、整机无耗材 3、运动心电系统性能；十二导联运动心电监控模块：采用蓝牙无线通讯，心电采集模块重量小于等于0.2kg，分辨率：< 2.5 μV每博，具有起搏器检测，检测频率 4000Hz。 4、运动肺性能；斜率分析：OUES-slope（摄氧量效率斜率）、dO2/dW（摄氧量功率斜率）、VE/VCO2-slope（CO2通气效率斜率）、 HR/VO2（心率与摄氧量斜率）、VE/VO2（O2通气效率斜率）、 HR/(VO2/kg)（心率与公斤体重摄氧量斜率），运动肺测试及曲线图：Wasserman-9图、无氧阈值（AT）曲线图、内呼吸（Intrabreath）曲线图、呼吸动力学（Resp-Driver）曲线图、运动规程曲线图、运动状态（Ergo-ER）曲线图、心排量（QtCalc）曲线图、营养代谢（Calorimetry）曲线图 5、运动心电采集性能；4000Hz 6、气体代谢模块性能；测量范围：0- 100%，精确度：0.05 Vol% 或0.2%，响应时间：＜80毫秒 7、运动血氧性能；测量范围：0-100% 8、运动踏车性能；可控制多种品牌的功率车和跑台及运动心电。 三、配置要求 1、硬件配置 - 主机：大屏显示器（气体代谢+心电监测），可移动台车设计。 - 配套设备：12导联心电模块、血氧探头、血压袖带、运动踏车/跑台。 2、软件 - 中英文操作系统，具备报告输出编辑格式功能，可控制多种品牌功率车，炮台及运动心电。内置不低于20种运动负荷方案。数据可导出导入至软件，可以WORD,PDF等格式导出 - 提供Wasserman评估逻辑功能且可自定义调节" 3、定标 - 气体定标：气体定标为自动定标。 - 流速容量定标: 内置全自动流速容量定标模块，无需手动使用定标桶进行定标。 - 环境参数定标：环境参数定标为自动定标，在主机设备内置温度 及压力传感器，随时监测环境参数变化并实时进行BTPS补偿，无需外置传感器 四、其他 1. 质保与维护 - 整机质保≥3年，核心传感器（如氧、二氧化碳）寿命≥6个月，提供终身校准服务。 - 2小时远程技术支持，设备故障处理12小时到现场，备件供应周期≤3个工作日。 2、定期软件免费升级，每年1次系统性能检测。 3、提供操作人员现场培训（≥7天）。 |
| 7 | 运动负荷试验测试系统 | 一、功能要求 1.心肺康复管理系统：是整合心肺康复全流程的系统。让繁杂的工作省心、省力、省时并且可以适应各种不同病人的需求。心肺康复管理系统包含病患管理、诊断数据统计分析、康复评估、康复训练治疗统计分析等功能。系统平台支持对接多种医疗设备，多数据共同展示，监测评估康复训练。为心肺康复提供了一个直观、精准的康复训练工具，以数据一站式管理平台为核心构架，将原本复杂的多平台工作统一整合成一个报告和一个系统。 2. 系统通过联网远程下发运动处方到指定的设备，并具有运动处 方管理功能，实现运动处方的建立、修改、保存、查询、删除等 功能；医护人员通过设置患者的目标心率、报警心率、训练时间、 模式，生成运动处方，并远程下发到相对应的运动设备上，患者 依据运动处方进行安全精准的康复训练； 3.系统可无线对接运动心肺测试系统，六分钟步行试验测试系统，人体成分测试系统、无创心排等评估设备（不限厂家），读取整合患者的评估报告，系统在一个界面显示患者的所有评估报告和训练报告，可进行相应报告的查看； 4. 心肺康复管理系统具备科室管理系统和运动康复训练系统、可以与有氧类设备及阻抗类设备进行联网；可对接医院his系统，支持报表导出、打印：可以查询、导出、打印单次的训练数据患者康复运动期间全部的训练数据，并生成运动训练报告，训练报告导出包含PDF、WORD、EXCEL格式； 二、技术参数要求 1. 硬件精度与兼容性 功率车负荷6-999W，功率车自带不少于5种固定运动负荷测试方案，10种用户可编辑运动负荷测试方案；负荷递增精确度≤1瓦，最大变异系数不大于2%；支持无线数据传输，" 2. 软件与通信标准 - 兼容心肺功能测试系统，数字接口(RS-232)，可与医院HIS系统对接。 3. 安全性与扩展性 硬件与软件具备国家二类医疗器械注册证、可同时增加功率车、跑台、气阻训练设备。 三、配置要求及其他 1. 硬件配置：搭配高质量等级的训练踏车功率最大变异系数不大于2%并且具有定标功能。 2. 软件与数据管理 支持多终端同步操作及数据加密存储。 提供患者信息管理系统，量表管理、训练记录追溯及多维度数据分析数据，用户信息具有患者危险程度分级、患者来源和患者病种分类，并且患者的危险程度分级在患者康复训练时在患者训练界面显示； 3. 附属设施 具有运动训练抗干扰心电血氧监控设备。" 4. 保修与响应时效 - 整机质保≥3年，核心部件（如气体传感器、电机）终身保修。 - 故障响应时间≤30分钟，现场支持≤4小时（特大故障≤2小时），备件先行替换服务。 5. 软件免费升级及远程维护 提供原厂工程师驻场培训，涵盖设备操作、数据解读及紧急处理流程。 质保期后提供成本价维修服务，备件库存保障≥10年。建立专属服务档案，定期巡检（每半年1次）并出具设备检修单。 |

附件二：

市场调研报名表

（大宗装备市场调研项目）

| 序号 |  | 产品名称 |  |  | 规格型号 | 生产公司 | 注册证号 | 单价 | 产品技术参数 | 是否进口 | 上市年份 | 质保年限（年） | 设备使用年限（年） | 主要在用医院（如有请例举3家以内） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Nd:YAG皮秒激光治疗机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 高通量测序仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 高强度聚焦超声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 血透用水处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 螺旋CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 心肺功能测试系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 运动负荷试验测试系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 备注：该表请发送excel版本表格、产品详细参数文字描述较多的可单独提供附表。调研产品序号顺序不得随意变更。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：　　　　　电话：　　　　　　　联系QQ/邮箱：

报名公司：（盖章）

年　　　月　　　日