四川大学华西医院资阳医院资阳市第一人民医院

调研情况设置表

| 申请科室：心血管内科 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟调研医学装备名称：电生理三维标测系统及标测电极、消融电极 |  |  |
| 技术需求了解： (技术要求是指对拟采 购设备的功能和质量要 求，包括性能、材料、 结构、外观、安全，或 者服务内容和标准等) | 不需要： | 需要： √ □(请条目式详细提供，可增行) |
|  | 电生理三维标测系统 1、三维电生理导航系统要求能满足开展的诊疗项目有：三维心腔内超声项目 实时压力监测项目；消融点数据实时标记；智能高精密度标测系统；时光回溯标测 波纹动态三维标测；人工智能AI量化消融等功能 2、能诊治以下疾病包括：典型房扑、先心术后切口性房速/房扑、局灶性房速 室速、各类旁道、房室结折返性心动过速、阵发性/持续性房颤、心梗后和手术后非 典型性室性心动过速，乳头肌室早、左心耳封堵、孕妇和小孩等特殊人群的无射线 手术等。 3、电生理导航系统主要技术参数及功能要求 1)是否具有磁场和电场混合双定位，并要求定位精度高，抗干扰能力强，对于 周边电器件具备良好的抗干扰能力，快速创建心脏解剖图。 2)要求配套使用的电场标测多导管可视化；同时还可以实现头端和弯型的可视 化。 3)系统平台采用何种操作软件，是否具备良好的拓展和兼容性? 4)定位板有几个磁线圈? 5)显示器分辨率如何? 6)是否具有心内导管显示功能、快速补点功能、影像化快速建模功能、带导管 接触力显示功能、智能高精密度标测功能、动态三维标测模块、心内超声影像与三 维导航整合模块、形态匹配功能、颜色插值算法、支持可视化鞘显示、透明模式等? 7)匹配导管的定位精度如何?误差多少? 8)是否开机即可工作，不受断电、系统重启等外界因素的影响 9)能否自动实时保存手术过程中采集的信息? 10)能否记录一个心动周期之前十个心跳的心电活动信息，能否一次采集获得三 维解剖，三维激动图，三维电传导图，三维电压图等时图，双极电压，阻抗，网图 等信息? 11)能否显示消融点和消融点直接的距离，并具有内窥镜功能，面积测量工具、 距离测量工具、实时压力监测功能、消融点数据实时标记功能、高精密度标测功能， 具有室速自动起搏标测功能、 回溯采点记录功能等。 12)能否用数据衡量手术过程中的损伤深度和消融进程? 二、射频消融仪技术参数要求 1、是否具有温度控制，功率控制，自动灌注控制等? 2、是否具备阻抗尖峰切断及温度切断保护功能，并兼容使用所有电阻型，电偶 型和非温控型消融导管。 3、能否与灌注泵联合使用，并在射频仪上设置灌注泵的参数。 4、能否远程控制面板联合使用?能否显示放电时靶点信号? 5、是否有易用的用户界面进行操作? 6、是否能分别控制射频仪和各种功能? 7、是否配备存储器、单独的触摸显示器? 8、射频输出功率多少，调节范围是多少?阻抗感知范围是多少? 9、射频释放时间是多少?能否进行连续的线性消融，并自动归零。 10、是否能全程实时显示温度，阻抗?.是否有曲线形式的实时数据? |  |

|  | 11、是否具有参数设定存储功能，并可对各种参数进行修改? 12、是否可与三维电生理系统兼容，并在三维系统上显示消融参数。 三、灌注泵参数要求 1、运行模式是什么? 2、射频仪能否根据连接的导管类型自动设置灌注流速?,在射频能量传输开始 和停止时更改流速，并对流速进行监测。 3、主泵流速精确度是多少? 能否进行气泡检测? 4、流速调节精度及范围是多少?最大灌输压力是多少? 5、能否在射频仪上操纵灌注泵，并实现联动? 6、能否以颜色和图象直观显示皮条装载情况和气泡排出情况? 7、是否具有快速清洗、高流量时间提醒等功能? |  |
| --- | --- | --- |
| 其它需求： | 不需要： √ ¦ | 需要： (请条目式详细提供，可增行) |

填表须知：

1.调研需求指科室需要了解设备相关信息，需求应当清楚明了、表述规范、含义准确。 2.表中例举说明并非固定模板。

3. 勾选项请勿涂改。

4. 不同产品要求请分别填表。