## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 弹性绷带 | 500卷 | 8cm*2.5m | 绷带表面自带低敏胶粘剂，可直接粘贴于皮肤或敷料上，无需额外胶带固定，剪取合适长度后首尾可轻松粘合。
2 | 理疗电极片 | 64000片 | 5×5cm;插电式2.0接口 | 自粘性
3 | 一次性动静脉钝型穿刺针 | 1500颗 | 旋转16*25mm | 血液透析穿刺
4 | 机扩牙用锉 | 300板 | 6支/板 | 21mm混装，25mm混装；口腔常规治疗用；弯曲根管预备
5 | 洁牙手柄 | 5个 | / | 材质： 工作尖：采用1Cr17Ni2或3Cr13医用不锈钢，确保耐蚀、高强度及高效振动传导。 振动性能： 频率：25000–30000Hz高频振动，有效震碎牙石。 振幅调节：尖端主振动偏移可调。
6 | 垂直加压器 | 15支 | 40-80#，60-120#，50-100# | 用于根管治疗最后阶段，配合牙胶尖和根管封闭剂完成根管系统的三维严密充填，防止细菌再次侵入引发感染。
7 | 注射器 | 20个 | 三角头；钩头 | 1、采用不锈钢或塑料等材料制成。 2、注射器表面应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。 3、注射器外表面粗糙度 Ra 之数值应不大于0.8um。 4、注射器应有良好的耐腐蚀性能。
8 | 感光胶片 | 1个 | 2号 | 牙科CT扫描：与卡瓦CRANEX 3D口腔CT机配套使用，用于根管、神经、血管等精细结构的成像。 数字化牙片摄影：适用于菲森（Fussen）德国卡瓦kavo牙智宝系统，支持牙片宝扫描设备的感光成像需要。
9 | 非丁香酚临时水门汀 | 20盒 | 40g基质+14g催换剂/盒 | 在牙齿进行根管治疗过程中，当需要暂时封闭根管口或牙体缺损部位，为后续治疗创造条件、防止感染物质侵入以及保护牙髓组织等时，需要使用非丁香酚临时水门汀进行临时性的充填粘固操作
10 | 玻璃离子水门汀 | 100瓶 | / | 15g/瓶 粉＋ 8ml/瓶；口腔常规诊疗(正畸垫高、补牙，粘接）用
11 | EDTA根管润滑凝胶 | 100支 | 6g/支 | 1.材质成分：主成分：乙二胺四乙酸二钠（EDTA-2Na，螯合剂）、聚乙二醇/羧甲基纤维素钠（凝胶基质）、甘油/纯化水（溶剂及保湿剂）2.形态规格：凝胶状（粘稠膏体），确保器
12 | 空心尿道探条 | 5根 | F12，F14，F16，F18，F20 | 中空可过器械，不锈钢材质，用于尿道狭窄扩张
13 | 输液架 | 15根 | 吊塔式（天花板悬挂式） | 包含4个挂钩，每个挂钩采用304医用不锈钢材质（或316L防腐蚀款），单钩承重≥5kg，4个挂钩总承重≥20kg，长度可伸缩，伸缩长度覆盖60cm-150cm（从吊塔主体延伸至末端挂钩），采用机械自锁式伸缩臂
14 | 内镜用软管式活组织取样钳（可复用） | 5把 | / | 可复用，与电子鼻咽喉镜配套使用，供鼻腔、鼻咽及咽喉部活组织取样和异物取出用
15 | 心脏停跳液灌注器 | 60套 | 冷停灌 | 心脏手术开展体外循环使用耗材

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（如有注册证请填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注