## 1. 设备功能和配置需求表
四川大学华西医院资阳医院·资阳市第一人民医院 功能、技术及配置要求需求表
项目名称 | 动态心电记录仪及工作站 | 申购科室
功能要求 （条目式） | 1、标准12导方式；
2、SD卡存储方式；
3、可采集起搏信息；
4、可记录24小时或者48小时
★5、售后要求：主机保修3年、导联线1年
技术参数要求 （条目式） | 1、嵌入式标准12导方式；
★2、1节7号碱性电池供电，可连续支持3天记录；
★3、内置起搏器信号采集电路，十二道、三通道均可独立检测起搏器信号；
★4、最高采样率为10000Hz，内置起搏器检测，可采集最小脉宽0.1ms，最小幅值2mv的起搏器信号；
★5、采用SD卡存储心电数据，SD卡容量为≥4Gbyte，记录时间可选24、48小时记忆模式；
6、记录盒导联线采用嵌入式设计，连接正常时记录盒可自动开始记录；
★7、记录盒内置电池电量检测和导联脱落检测电路，当电池电量不足或者导联线脱落时，采用蜂鸣器和指示灯的方式报警；
8、分析软件包括R-R间期、N-N间期、N-V间期、N-S间期、N-J间期、R-S间期、S-S间期、S-N间期、S-R间期、R-V间期、V-V间期、V-N间期、V-R间期、起搏到起搏、起搏到原发、原发到起搏、RR间期比、心率直方图在内的多种直方图，方便医生快速准确修正自动分析结果；
★9、分析软件可一键自动分析房颤，可准确定位房颤发生时间、持续时间和房颤段平均心率，房颤事件列表显示；同时也可房颤、房扑手动分析：基于RR间期散点图和彭卡莱散点图的房颤分析工具，方便快速准确手工定位房颤、房扑的起始时间和持续时间；
10、分析软件单独的起搏心搏模板，分析软件单独的起搏器分析工具，可自动区分房型单腔、室性单腔、双腔起搏钉类型，并以直方图加条图的方式显示；
11、分析软件具有数据库管理功能：可根据病人姓名、ID号、性别、记录时间、分析医生等信息对记录进行查找和浏览，数据库中显示字段可自定义；病人记录可以进行备份、导入和删除操作；
12、分析软件具有室早时间、房早事件、停搏事件、心率异常事件、ST段事件单独列表，可根据心律失常发生时间、模板编号、事件类型对事件进行排序；分析软件可根据心律失常次数描绘直方图，方便快速准确定位严重心律失常；
配置要求 （条目式） | 设备主机
背包
导联线
分析软件
记录卡
其它要求 | 1、提供软件及工作站。
培训要求
科室管理小组签名
填报要求：功能要求、技术参数、配置要求等重点参数需标注★ |  | 填报时间： 2021 年 月 日