## 1. 设备功能和配置需求表
四川大学华西医院资阳医院·资阳市第一人民医院 功能、技术及配置要求需求表
项目名称 | 动态心电图仪 | 申购科室
功能要求 （条目式） | 1、12导联心电波形同步采集；具备事件记录功能。
2、售后要求：主机保修3年、导联线1年
技术参数要求 （条目式） | 1、采用12导联同步分析并可选择任意通道为主分析导联。
2、具有各类模板分析、各类直方图分析功能、叠加图分析功能。
3、具有心率变异分析功能及单独报告。
4、ST段分析功能、房颤分析功能、起搏器分析功能。
5、采样频率：采集：≥1000点/秒/通道，全导联≥8000点/秒；存储：≥200点/秒/通道，全导联≥1600点/秒；增益精确度：≤10%；最小检测信号：≤50μV
6、其他高级分析功能:心肌缺血分析、心率减速力分析、QTD离散度分析、心率震荡分析、T波电交替分析、向量心电分析、时间向量分析、心室晚电位分析
7、具有病例管理功能，提供病例信息的修改、删除、报告查看、病例导出、病例导入、病例查询等功能
8、开放式分析软件，可拷贝并任意安装多台电脑
★9、系统具有数据接口，支持心电数据远程传输；能与医院信息平台无条件免费对接。
配置要求 （条目式） | 1、动态心电工作站带打印机一套
2、动态心电导联线2套/台
3、背包2个/台
4、开放式分析软件
其它要求
培训要求
科室管理小组签名
填报要求：功能要求、技术参数、配置要求等重点参数需标注★
填报时间：2021 年 7 月 5 日