## 1. 设备功能和配置需求表
四川大学华西医院资阳医院·资阳市第一人民医院 功能、技术及配置要求需求表
项目名称 | 纯音测听仪 | 申购科室 | 耳鼻咽喉头颈外科
功能要求 （条目式） | 1、中文版软件，支持多种种中文报告模板，高频测听125-20000HZ。
2、整合的中文言语测试资料，自动掩蔽助理，与助理对讲功能，音素记分。
3、支持多扬声器声场配置。
4、撤销/重复功能，一键资料录入功能。
5、具备特殊测试(MLD，ABLB，SISI,Weber,Rinne,Stenger,Tone Decay,Tinnitus tests)听力图比较、高分辨率听力图显示，通道特定阈值存储。
8、支持与医院HIS系统无缝连接。
6、通道：独立的双通道
技术参数要求 （条目式） | 1、频率范围： 气导耳机：125 - 12,500 Hz； 高频耳机：125 - 20,000 Hz； 骨导耳机：250 - 8,000 Hz； 声场输出：125 - 20,000 Hz； FRESH 噪音刺激：125 - 12,500 Hz； 窄带噪声掩蔽：适用于任意刺激频率。
2、声强范围： 气导：-10 - 120 dB HL ； 骨导：-10 - 80 dB HL； 声场：0 - 105 dB HL。
3、声强精度： 气导：频率125-5,000Hz时，声强精度≤±3dB；频率5,000-20,000Hz时：声强精度≤±5dB； 骨导：频率250-5,000Hz时：声强精度≤±4dB；频率5,000-8,000Hz时：声强精度≤±5 dB。
4、步进：全范围内1，2，或5 dB 步进。
5、刺激声类型包含：纯音、啭音、脉冲音、脉冲啭音、FRESH噪音、脉冲FRESH噪音等。
6、掩蔽类型包含：窄带噪声、言语噪声、白噪声 (宽带噪声)等。
7、可调节调制率及带宽： 调制率：1-20Hz； 调制带宽：1-25% 围绕中心频率。
8、MLD、ABLB、SISI、Weber、Rinne、Stenger等多种特殊测试，其中SISI声强步进为5dB,2dB,1dB。
9、耳鸣测试具备耳鸣匹配、最小掩蔽级、残余抑制、耳鸣残疾评估量表（THI）、T报告等功能
10、最大谐波失真：气导<2.5%；骨导<5%。
11、给声形式：正常给声、持续给声和脉冲信号声。
12、脉冲信号声脉冲宽度：225 ms开启和225 ms关闭。
配置要求 （条目式） | 1：主机1 标配
2：气导耳机 1 标配
3：骨导耳机 1 标配
4：应答器 1标配
5：使用手册 1 标配
6：监听耳机 1 标配
其它要求 | 1、保修。
2、故障报修后尽快响应。
3、每年校准期间，提供备用机。
培训要求 | 1、现场培训呢，直到操作人员可以较为熟练操作设备为止。
科室管理小组签名
填报要求：功能要求、技术参数、配置要求等重点参数需标注★
填报时间： 年 月 日