## 1. 设备功能和配置需求表
四川大学华西医院资阳医院·资阳市第一人民医院 功能、技术及配置要求需求表
项目名称 | 耳鼻喉成像系统（手术用鼻内镜影像系统及器械） | 申购科室 | 耳鼻咽喉头颈外科
功能要求 （条目式） | 1.高清晰度鼻内镜影像系统包含全高清摄像系统、冷光源、高清晰度医用监视器及优质的光学鼻内镜等。高清鼻内镜影像系统能够提供鼻腔、鼻窦及经鼻颅底的1920x1080P高分辨率影像。
2.鼻内镜影像系统应具备高清晰度影像资料的记录功能，可以在术中录制和存储1080P高清腔镜手术视频及图像，作为开展学术交流及科室内部业务学习的资料。
3.配置专业的功能性鼻内镜手术器械可对鼻腔、鼻窦及经鼻颅底进行探查，满足开展鼻窦良/恶性肿瘤、经鼻颅底等高难度、复杂的手术。
技术参数要求 （条目式） | 1.全高清鼻内镜影像系统的输出分辨率为1920x1080，逐行扫描。
2.摄像主机集成图文工作站功能，主机自带多个个USB接口，可术中记录存储1920x1080P 全高清视频及图像。
3.摄像主机具有实时自动调节冷光源亮度输出及优化图像亮度的功能：可根据鼻内镜手术的需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。
4.摄像系统主机具有技术过时保护、兼容和升级功能，可在原主机基础上通过添加功能模块的方式实现3D影像、NIR近红外荧光影像等。
5.摄像头采集像素不小于1920 x 1080，采用3个CCD芯片设计，保证图像质量。
6.摄像头与光学变焦耦合器为一体化设计，具有不小于2倍的光学变焦功能，变焦范围≥15-31mm，以便兼容不同直径的光学镜，保证图像显示的完整性。
7.摄像头具有自动曝光调节功能，最小照度（灵敏度）≤1.3lux（f=1.4条件下），保证鼻内镜手术视野的图像明亮度。
8.高亮度LED冷光源，色温6000K，LED灯泡，寿命≥30000小时。具有集总控制功能，可实现光源亮度自动调节。
9.导光束为高耐热型，可高温高压灭菌，长度不小于200cm。
10.医用液晶监视器，分辨率不小于1920x1080，逐行扫描，16:9显示模式，规格尺寸≥27英寸。
11. 0° 直视式光学鼻内镜，广角视野，直径≤4mm，工作长度≥18cm，视场角≥75°，可高温高压消毒。
12.鼻内镜的有效景深范围不小于3-100mm，保证鼻内镜手术图像纵深的清晰度及亮度要求；显色指数Ra≥91，保证鼻内镜手术图像的色彩真实还原。
配置要求 （条目式） | 1.全高清数字摄像系统主机 1套
2.全高清数字化摄像头带光学变焦耦合器 1套
3.高亮度LED冷光源 1台
4.导光束 1根
5.医用液晶监视器 1台
6.0°光学鼻内镜 1支
7.功能性鼻内镜手术器械 1套
8.内窥镜专用台车 1台
其它要求 | 1.要求配备专职工程师，提供专业化的售后服务和技术支持。
2.售后维修优质高效，设备类产品维修需提供备用机，最大限度减少停机时间。
3.提供设备的快速操作指南，方便使用者查阅。
培训要求 | 1.提供操作培训。
2.提供产品维护保养、清洁及消毒灭菌的操作培训。
3.提供定期巡检、设备调试及常见故障处理的技术支持培训。
科室管理小组签名
填报要求：功能要求、技术参数、配置要求等重点参数需标注★
填报时间： 年 月 日