## 1. 设备功能和配置需求表
四川大学华西医院资阳医院·资阳市第一人民医院 功能、技术及配置要求需求表
项目名称 | 鼻内镜成像系统（门诊内镜摄像系统） | 申购科室 | 耳鼻喉头颈外科
功能要求 （条目式） | 1、对耳内、鼻腔进行详细的检查，提高耳鼻喉疾病诊断的准确性，同时减轻检查过程对病人带来的痛苦。
2、能够保证医护人员在直视及实时监测下进行精确的操作。
技术参数要求 （条目式） | 一、医用内窥镜摄像系统（含摄像主机和摄像头）
1、高清摄像头：1/2.8 CMOS
2、消光速度：小于0.2秒.进入腔体遇水不会反光
3、摄像头8级防水，防止手术过程中水浸润
4、有效像素：P:1920*1080(P)
5、调焦范围：≧（2~200）mm
6、扫描频率：N:60HZ P:60HZ
7、视频输出：BNC*1，SDI*1，VGA*1，远程控制端口*1
8、保修
9、主机支持互联网远程服务
二、LED医用内窥镜冷光源
1、采用LED发光组件，稳定性强，抗震性强
2、LED发光≧ 2万小时
3、色温≧6500K，发光颜色纯，无杂光
4、大气压力；860hPa~1060hPa
5、光输出孔；直径为（10±0.10）mm
6、光源； LED灯
7、输出总光通量；≧100 lm
8、保修
9、主机支持互联网远程服务
三、显示器
1、24寸液晶屏
2、比例；16:10
3、分辨率；1920×1200
4、主机支持互联网远程服务
四、附件
1、导光束：长度；4mm*2500mm
2、设备仪器台车，金属材质，五层设计 美观大方
3、光学接口一个 ，可接任何硬管内窥镜，国内外通用
配置要求 （条目式） | 1、医用内窥镜摄像系统
2、LED医用内窥镜冷光源
3、显示器
4、设备台车
其它要求
培训要求 | 1、培训地点:用户指定地点。
2、培训时间:交货的同时进行现场免费培训;
3、培训内容：设备的基本原理、操作使用、安装调试、维修保养等内容
科室管理小组签名
填报要求：功能要求、技术参数、配置要求等重点参数需标注★
填报时间：2022年 03 月 9 日