## 公示版
2025年第一批耗材遴选报名表
报名公司（盖章）： 联系人： 电话： 电子邮箱：
日期：
注：1.报名产品名称以注册证/备案凭证（如有）为准。 2.报名表填表请删除不报名的产品，报名表中类别编码请勿修改。若同一类别编码产品有不同的规格型号、价格、挂网代码，可重复类别编码增行填报，请勿合并单元格。 3.同一类产品请按照医院需求将产品规格、型号、部件填报完备，同一挂网号下产品规格型号超过表格单元格内容上限，可填写“各规格”、“各型号”。 4.企业填写黄色栏目，栏目除“备注”外均为为必填项，留空视为报名无效！！！
类别编码 | 遴选产品名称 | 医院需求 | 企业响应情况 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 价格（元） | 生产公司 | 注册证号（如有） | 挂网代码（如有） | 备注
（示例） 1 | 免疫显色试剂 | ≥100测试/盒；≤36元/测试；用于标记检测人体各种标本中是否存在真菌有形成分，荧光染色后在荧光显微镜下观察。适用于T-2000荧光生物显微镜。 | 120测试/盒；35元/测试;用于标记检测人体各种标本中是否存在真菌有形成分，荧光染色后在荧光显微镜下观察。适用于T-2000荧光生物显微镜。 | XXXXX | XXXX | XXXX | 测试 | 35 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX
1 | 免疫显色试剂 | ≥100测试/盒；≤36元/测试；用于标记检测人体各种标本中是否存在真菌有形成分，荧光染色后在荧光显微镜下观察。适用于T-2000荧光生物显微镜。
3 | 脱蜡液 | ≥500ml/瓶，≤60.96元/瓶；产品环保，可以替代二甲苯使用，主要应用于组织脱水处理中透明，染色中脱蜡。
4 | 苏木素-伊红染色液 | ≥500ml/套，≤12000元/套；适用于全自动染色封片一体机 ENZ-SMECTS-III1。主要用于细胞组织进行染色。试剂组成包括但不限于苏木素染液、伊红染色液、分化液、反蓝液。产品无沉淀，上清液无絮状物。 染色效果：整体鲜艳，对比鲜明，透亮度好。未开封试剂有效期不小于12个月。
5 | 人类PIK3CA基因突变检测试剂（荧光PCR法） | ≥24测试/盒，≤350元/测试；适用于PCR仪（如宏石等)。试剂盒须获得NMPA Ⅲ类医疗器械注册证；用于体外定性检测乳腺癌样本DNA中人类PIK3CA基因；检测样本类型：FFPE；检测≥5种热点突变；可以耐受10 ng野生型人类基因组DNA,无非特异反应。可以检出10 ng DNA样品中含量低至1%的基因突变。
6 | 人类BRAFV600E基因突变检测试剂盒（荧光PCR法） | ≥24测试/盒，≤128元/测试；适用于PCR仪（如宏石等)。试剂盒获批用于定性检测人类黑色素瘤、大肠癌、甲状腺癌、肺癌样本的DNA提取物中的BRAFV600E突变。样本类型：FFPE。可检测保存时长为3年的样本。可以耐受10ng野生型人类基因组DNA，无非特异反应。可以检出10ng DNA样品中含量低至1%的BRAF基因V600E突变。试剂盒须获得三类注册证。
7 | 人类KRAS/NRAS/PIK3CA/BRAF基因突变联合检测试剂盒（荧光PCR法） | ≥6测试/盒，≤10584元/盒；适用于PCR仪（如宏石等)。试剂盒获批用于定性检测结直肠癌样本DNA中人类KRAS基因第2、3、4外显子上12种体细胞热点突变、人类NRAS基因第2和3外显子上3种热点体细胞突变、人类PIK3CA基因20号外显子的H1047R热点体细胞突变和人类BRAF基因15号外显子的V600E热点突变。样本类型：FFPE。可检测保存时长为3年的样本。可以检出10ng DNA样品中含量低至1%的KRAS/NRAS/PIK3CA/BRAF基因突变。与10 ng野生型人类基因组DNA无非特异反应。试剂盒与HRAS基因之间无交叉反应。试剂盒须获得三类医疗器械注册证。
9 | 5种突变基因检测试剂盒（荧光PCR法） | ≥6测试/盒，≤3150元/测试；适用于PCR仪（如宏石等)。试剂盒获批用于体外定性检测非小细胞肺癌（NSCLC）患者组织DNA/RNA样本中人类EGFR、ALK、ROS1、KRAS、BRAF突变基因。样本类型：FFPE。最高可检测保存时长为3年的样本。试剂盒对7.5~15ng FFPE样本DNA中含有1%的基因突变和0.09~4.5μgFFPE样本RNA中含有450拷贝的基因融合装甲RNA均可准确检出。融合扩增体系均可以耐受500ng/uL及以下的野生型RNA，突变扩增体系均可以耐受10ng及以下的野生型DNA。试剂盒覆盖范围内的所有突变类型间不存在交叉反应。与核酸序列同源性较高的野生型、其他常见突变类型和其他常见突变基因之间均无交叉反应。试剂盒须获得（NMPA）三类注册证。
10 | 人类EGFR/ALK/ROS1基因突变联合检测试剂盒 | ≥8测试/盒，≤18900元/盒；适用于PCR仪（如宏石等)。试剂盒以非小细胞肺癌样本DNA和RNA为检测对象，获批可用于体外定性检测样本中EGFR、ALK和ROSI基因的16种热点突变。样本类型：FFPE。可检测保存时长为2年的样本。试剂盒对7.5~15ngFFPE样本DNA中含有1%的EGFR基因突变和0.09~4.5 μgFFPE样本RNA 中含有450 copies的ALK基因融合、ROS1基因融合装甲RNA 均可准确检出。试剂盒覆盖范围内的所有突变类型间不存在交叉反应。试剂盒与 HER2基因突变、RET基因融合之间无交叉反应。试剂盒须获得（NMPA）三类注册证
11 | 人类EGFR基因突变检测试剂盒（荧光PCR法） | ≥12测试/盒，≤500元/测试；适用于PCR仪（如宏石等)。试剂盒获批用于体外定性检测肠癌、肺癌患者样本的DNA中人类EGFR(表皮生长因子受体)基因21种体细胞突变。样本类型：FFPE、血浆。可检测保存时长为2年的FFPE样本。可以耐受10ng野生型人类基因组DNA，无非特异反应。可以检出10ngDNA样品中含量低至1%的EGFR基因突变。试剂盒须获得（NMPA）三类注册证。
12 | 循环肿瘤细胞检测（CTC）试剂 | 荧光原位杂交样品处理试剂盒，≥10人份/盒，≤1570元/人份；1.用于从体外富集获得血液中的循环稀有细胞的处理和鉴定。2、性能指标 样本量：≥3.2mL全血， 去除率：99%±1%， 重复性：变异系数（CV，%）≤5%， 批间差：变异系数（CV，%）≤5%， 准确性：回收率≥80%， 线性/可报告范围：0-500个/3.2ml，R2≥0.97 重复性：回收率符合相应要求，且变异系数（CV，%）≤15%。
13 | PD-L1伴随诊断检测试剂盒 | ≥50测试/盒，≤78000元/盒；适用于全自动免疫组化染色机Autostainer Link48。1.用于定性检测中性福尔马林固定石蜡包埋（FFPE）的非小细胞肺癌（NSCLC）、食管鳞状细胞癌（ESCC）和头颈部鳞状细胞癌（HNSCC）组织中的PD-L1蛋白，辅助鉴别可使用帕博利珠单抗治疗的NSCLC、ESCC或者HNSCC患者，用作其的伴随诊断。2.用于临床妇科靶向药物的伴随诊断免疫组织化学染色。3.检测方法学：免疫组织化学染色。4.质控品，校准品：试剂盒内提供其他相关试剂：伴随诊断试剂盒PD-L1配套的试剂。5.涉及的试剂：(1)单克隆小鼠抗PD-L1；(2)阴性对照试剂；(3)小鼠信号增强剂；(4)显色试剂-HRP；(5)DAB+底物缓冲液；(6)DAB+色原；(7)DAB增强剂；(8)免疫组化抗原修复缓冲液；(9)PD-L1检测试剂盒（免疫组织化学法）质控切片。
14 | 免疫组化抗原修复缓冲液 | ≥1L/瓶，≤1350元/瓶，适用于全自动免疫组化LYNX480。用于全自动免疫组织化学染色前的抗原修复。
15 | 免疫组化显色试剂 | ≥150测试/盒，≤6651元/盒；适用于全自动免疫组化LYNX480。在免疫组化反应中与首要抗原抗体结合，通过染色，将靶点进行标记。试剂盒用于免疫组织化学染色，适合与兔或鼠源一抗配用。
16 | GCDFP-15 | 即用型：≥3.0ml/瓶，≤667元/瓶；
17 | c-MYC | 即用型：≥3.0ml/瓶，≤828元/瓶；
18 | TRPS1 | 即用型：≥2ML/盒，≤583元/盒；
19 | CD10 | 即用型：≥6ML/盒，≤2200.00元/盒；
20 | CgA | 即用型：≥6ML/盒，≤690.00元/盒；
21 | IgD | 即用型：≥2ml/盒，≤516元/盒；
22 | CDK4免疫组化 | 即用型：≥3.0ml/瓶，≤610元/瓶；
23 | SOX11免疫组化试剂 | 即用型：≥3.0ml/瓶，≤598元/瓶；
24 | NUT免疫组化试剂 | 即用型：≥3.0ml/瓶，≤2738元/瓶；
25 | olig2免疫组化试剂 | 即用型：≥3.0ml/瓶，≤646元/瓶；.
26 | INI1免疫组化试剂 | 即用型：≥3.0ml/瓶，≤704.8667元/瓶；
27 | CD8免疫组化试剂 | 即用型：≥3.0ml/瓶，≤578元/瓶；
28 | CD4免疫组化试剂 | 即用型：≥3.0ml/瓶，≤1379元/瓶；
29 | IV型胶原 | 即用型：≥3.0ml/瓶，≤415元/瓶；
30 | SDHB免疫组化试剂 | 即用型：≥3.0ml/瓶，≤1439元/瓶；
31 | FH免疫组化试剂 | 即用型：≥3.0ml/瓶，≤926元/瓶；
32 | INSM1 | 即用型：≥3.0ml/瓶，≤941元/瓶；
33 | landa免疫组化试剂 | 即用型：≥3.0ml/瓶，≤236元/瓶；
34 | kappa | 即用型：≥3.0ml/瓶，≤119元/瓶；
35 | 天然橡胶乳胶男用避孕套 | 10个独立包装，材质乳胶，能够预防性传播疾病。开口部有卷边。
36 | 一次性使用鼻氧管（无创呼吸机或经鼻高流量仪专用） | 用于配合无创呼吸机和经鼻高流量仪进行高流量湿化治疗。
37 | 一次性使用吸引引流管 | 引流管前端圆钝，管径≤2mm
38 | 一次性球囊子宫支架 | 附带推送杆，球囊材质软
39 | 一次性使用血液灌流器 | 由柱体、吸附剂和注射用水三部分组成,产品经γ射线辐射灭菌,一次性使用.本品与血液净化装置配合进行血液灌流治疗,利用合成树脂的吸附作用,通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物及余量药物。
40 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | 采用树脂为吸附剂，外壳容器材料为聚丙烯，两端有过滤网，其中出血浆端加装无纺布,一次性使用。利用血浆分离器和血液净化支持系统，经血浆分离器分离出血浆，进行血浆吸附，清除患者体内的胆红素和胆汁酸，达到净化血液的治疗目的。
41 | 人工踝关节假体 | 1、用于人工踝关节置换手术和单纯距骨置换； 2、关节假体由胫骨部件、聚乙烯衬垫、跟距骨部件组成； 3、胫骨部件为钛合金材质，梯形设计以减少截骨；背面钛浆喷涂，便于骨长入。至少提供13个规格(mm*mm*mm)，分别为37×48×10、25×35×8、27×38×8、30×41×9、33×44×9、48×37×10、44×33×9、24×27×25、27×29×25、31×29×25、35×25×8、38×27×8、41×30×9； 4、聚乙烯衬垫至少提供36个规格(mm*mm*mm)，29×25×12、32×27×12、32×27×14、35×30×13、35×30×14、35×30×15、35×30×16、38×33×13、38×33×14、38×33×15、38×33×16、39×29×11、39×29×13、41×31×15、42×36×14、42×36×15、42×36×16、42×36×17、32×27×16、38×33×17、35×30×10、32×27×10、29×25×14、35×30×12、33×38×15、27×32×12、30×35×14、33×38×13、27×32×16、30×35×16、30×35×12、38×33×11、27×32×14、27×32×10、30×35×10、29×25×16。每个尺寸分别可以接受偏差值长（±1mm）+宽（±1mm）+高（±1mm）； 5、跟距骨部件为钛合金材质，上表面高抛光处理，下表面钛浆涂层 ，两个钛涂层前挂钉提供初始稳定性，适配国人解剖数据特征，距骨主柱可协同提供初始稳定性。跟距骨部件包括跟距骨假体和跟骨柄，其中跟距骨假体至少提供8个规格(mm*mm*mm)，40×38×11、35×36×10、36×35×10、29×32×10、43×42×12、31×34×10、32×29×10、38×40×11；跟骨柄至少包含25-30mm
43 | 脱细胞基质周围神经修复膜 | 一、技术参数： 1、产品规格：见注册证 2、灭菌方式：辐照灭菌。 3、交联方式：纯物理交联。 4、三类医疗器械注册。 5、适应症：适用于无实质缺损或经吻合的周围神经损伤辅助修复。 6、产品形态及材料组成部分：透明或半透明薄膜（厚度0.09mm），主要成分为猪周围神经细胞外基质；富含胶原蛋白、蛋白多糖/糖胺聚糖、弹性蛋白、纤连蛋白、层粘连蛋白等多种糖蛋白等神经营养因子和神经生长因子（NGF）。 7、有效性：对于周围神经卡压、黏连等受损行松解术和神经撕裂、离断行吻合术后进行修复治疗，在促进和保障神经功能恢复速度及程度上有积极效果。 8、使用简便、快捷，可任意卷曲裁剪，在浸润后无膨胀，包绕或贴敷于神经受损部位。 9、该产品具有在周围神经损伤中的应用论文文献（提供证明材料）。 10、具有ISO 9001认证 、ISO 13485认证等认证体系。 11、该产品“具有一种生物膜材料及其制备方法与在修复神经中的应用”（提供证明材料）。 二、主要功能及特点 （1）产品可点对点营养神经，所含神经生长因子能快速促进神经再生恢复； （2）能有效防止瘢痕侵入，避免假性神经瘤生成； （3）具致密的物理结构，天然防止周围组织与神经黏连； （4）具良好的生物相容性，无任何不良副作用； （5）产品拉伸强度不小于20N; （6）试验液与空白对照之间的pH值差值不大于1.5； （7）DNA残留不大于50ng/mg； （8）产品降解周期为3个月，无致热性； （9）溶血率为0%，无溶血反应，无致敏反应。
44 | 一次性使用无菌过线针芯 | 1、一次性使用无菌过线针芯，需与锐健缝合枪配合使用，适用于关节镜手术中辅助手术缝线穿过软组织； 2、产品由尾端、杆部和带槽扁针组成，其中杆部和带槽扁针由符合GB 24627-2009的镍钛合金组成，尾端由高分子材料PC（聚碳酸酯）组成； 3、需满足肩袖和半月板组织的缝合需要 4、产品为一次性无菌产品，有效期5年
54 | 医用几丁糖（关节腔内注射用） | 1. 型号、规格：2ml 2. 结构及组成：该产品中几丁糖浓度为12mg/ml，氯化钠浓度为8mg/ml，磷酸氢二钠浓度为0.5mg/ml，磷酸二氢钠浓度为0.15mg/ml。几丁糖是由虾壳提取的几丁质经羧甲基化后再经提纯制成的聚乙酰氨基葡萄糖。灭菌方式为过滤除菌加过程无菌。 3. 作用机理;医用几丁糖是一种具有良好生物相容性、生物可降解性及生物学活性的医用高分子多糖类物质。其防治外伤性或退变性骨关节炎的机理有：（1）医用几丁糖作为粘弹性补充物质直接恢复关节滑液的流变学特性（粘性和弹性），起到润滑关节的作用；（2）物理屏障作用：通过大分子物质自身的三维网络结构形成机械屏障，保护关节软骨、减少相互之间的摩擦。医用几丁糖保护关节软骨的机理在于几丁糖在理化性质上与关节内氨基多糖相似，具有粘弹性，缓吸收性，而氨基多糖是软骨及软骨基质构成与代谢的基础。 4. 体内降解：羧甲基几丁质通过溶菌酶和内切型几丁质分解酶降解成分子聚糖，绝大部分小于10000分子量的低分子聚糖以代谢产物形式从尿中排出，少量的通过外切型几丁质分解酶降解成N-乙酰葡糖唐，进入体内循环代谢，通过参加呼吸氧化产生二氧化碳和水而代谢。 5. 适用范围：作为骨关节内的润滑剂，适用于防治外伤性或退变性骨关节炎。 6. 物理性能：本品为无色、透明粘稠状胶体。
58 | 一氧化氮呼气测定耗材 | 1.用于检测呼出气中 NO 气体的浓度功能指标; 2.检测浓度范围：0 ppb- 3000 ppb; 3.检测下限：3 ppb; 4.检测准确性：浓度< 50 ppb,误差＜±3ppb；浓度≥50ppb, 误差 ＜±10％; 5.检测重复性：相对偏差CV≤10%; 6.测量稳定性：即长时间的重复性，相对偏差CV在10%内； 7.呼气流速。口呼气流速50±10%ml/s、200±10%ml/s、鼻呼气流速 10ml/s，可分段测试支气管、肺泡及鼻腔NO浓度； 8.干扰气体：16种常见呼气分子（包含NO2）干扰程度＜3ppb； 9.检测器配套仪器可通过标准气和呼出气检验校准； 10.供应商承担并定期免费提供一氧化氮标准气用于质控。
59 | 口腔器械盒 | 1.供临床使用的一次性口腔护理包（非口腔科专用的器械包）。 2.应包含大号无菌棉球18—20个、医用纱布块2、镊子2把、一次压舌板1个、治疗巾1张、弯盘1个、换药碗2个。 3.需符合一次性使用卫生用品卫生标准，有材质与安全性认证。 4.棉球、纱布需为医用脱脂棉。
60 | 气管插管导丝 | 1.一次性使用，无菌，单包装。 2.各型号包括:14Fr,10Fr,6Fr. 3.质地适中，塑料包。
61 | 气管插管导丝 | 1.一次性使用，无菌，单包装。 2.各型号包括:14Fr,10Fr,6Fr. 3.质地适中，塑料包。
62 | 气管固定器 | 1.一次性使用，无菌，单包装。 2.上下开口，质地适中。
64 | 多功能手术解剖器 | 1、长度为20-25厘米 2、双极电凝具备切割功能 3、可以连接手术室的任何一台电工作站
65 | 神经监护气管插管 | 1、可以匹配现有的神经监测仪 2、有配套的神经探针 3、型号必须具备多规格
66 | 艾灸装置 | 结构组成：灸疗装置由灸盖(含定位固定柱)、灸材、医用胶贴、筒身(含底座、滤烟棉）组成。其中灸盖(含定位固定柱)和筒身(含底座、滤烟棉)组成灸筒；灸材主要是由植物草木柱组成。 主要性能：无烟、恒温、安全、方便、定位、定时、定温。应用功效：活血化瘀，祛风散寒，扶养固本，提高免疫力。燃烧时间：艾灸装置灸柱的燃烧时间不少于30分钟表面温度：艾灸装置与人体接触部分的温度控制在38一47度之间不容易烫伤。
67 | 一次性使用溶药器 | 规格：10ml 含螺口注射器花形密封帽
68 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 基本配置由一次性使用麻醉用针(硬膜外穿刺针、神经阻滞穿刺针)一次性使用麻醉用过滤器(药液过滤器)、一次性使用硬膜外麻醉导管及导管接头组成;选用配置由一次性使用麻醉用过滤器(空气过滤器)、一次性使用消毒刷、一次性使用灭菌橡胶外科、敷料巾、洞巾、医用脱脂纱布、超声保护套（1.5米）、医用输液贴组成。
69 | 一次性使用无菌导尿包 | 一次性使用普通导尿管直型，材质：硅胶，含润滑剂
70 | 医用纱布包 | 由医用脱脂纱布制成
71 | 一次性使用小针刀 | 塑柄A型，小针刀由刀体和刀柄组成，不锈钢材料制成。
78 | 氟化泡沫 | 一种富含氟离子的泡沫，用于增强牙齿抗酸能力，促进再矿化，预防易感儿童、老人以及放射治疗病人龋病，是一种供口腔专业人员使用的局部用氟措施。 主要成分：通常包含氟化钠、木糖醇、丙三醇、发泡剂、磷酸和纯化水等。其中，氟化钠是主要的含氟成分，提供氟离子；木糖醇有抗龋特性；丙三醇起到保湿作用；发泡剂使产品形成泡沫状；磷酸用于调节 pH 值，创造酸性环境，有利于氟离子与牙齿的反应。通常放置于口腔托盘内使用。
81 | VITAL齿科用根管充填材料 | 用于乳牙根管消毒充填，主要成分：氢氧化钙约占 30%，具有抗菌作用，可增加放射性非通透性；还含有碘仿、聚硅氧烷油等。淡黄色糊剂，具有一定的流动性，便于通过注射方式充填至根管内，具有良好的 X 线阻射性。生物相容性较好，对根尖周组织的刺激性小，能被组织吸收，可在根尖周病变治疗中诱导新生骨组织形成，促进根尖周组织的愈合。
85 | 橡皮链 | 正畸用关闭牙齿间隙：当牙齿存在缝隙时，医生通过将橡皮链固定在牙齿和矫正器上，利用其回弹力使牙齿向中间靠拢，从而关闭缝隙，例如拔牙后的间隙关闭或者牙齿天然缝隙较大的情况。 调整牙齿位置：对于排列不整齐的牙齿，橡皮链可将牙齿牵引到正确的位置，帮助改善牙齿的拥挤、扭转等问题，使牙齿排列更加整齐。 改善咬合关系：通过对牙齿施加特定方向和力度的牵引力，橡皮链能够调整上下牙齿之间的咬合接触，使咬合关系达到正常状态，恢复牙齿良好的咀嚼功能。 辅助矫治器作用：与隐形牙套、金属牙套等矫正器配合使用，增强矫正器的效果，加快牙齿的移动速度，使矫正治疗能够更高效地进行。 按尺寸分类：常见的有 0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm 等不同直径规格的橡皮链，较细的橡皮链适用于较小的牙齿调整，较粗的橡皮链则适用于较大的牙齿调整或需要更大牵引力的情况。 按型号分类：如 1.0 型、2.0 型、3.0 型等。1.0 型橡皮链直径约为 3.5mm，宽度约为 1.5mm，适用于前牙牵引；2.0 型橡皮链直径约为 4.5mm，宽度约为 1.5mm，可兼顾前牙与后牙牵引；3.0 型橡皮链直径约为 6mm，宽度约为 1.5mm，适用于拥挤牙齿的牵引。 按孔距分类：分为长距、中距、短距三种，临床上应用较多的是短距（2.8mm）和中距（3.5mm），孔距越短，施力越大。
89 | 一次性使用注射针头 | 口腔常规诊疗麻醉注射针头，针管长度21mm，针管外径0.3mm
110 | 种植体替代体 | 与目前科室正在使用的ITI种植系统、IEZ种植系统相匹配的种植系统配件
111 | 转移杆 | 与目前科室正在使用的ITI种植系统、IEZ种植系统相匹配的种植系统配件
112 | 愈合基台 | 与目前科室正在使用的ITI种植系统、IEZ种植系统相匹配的种植系统配件
114 | 一次性使用医用外科口罩 | 1.单独灭菌包装 2.内、外层为聚丙烯无纺布，中间过滤层为聚丙烯熔喷布 3.绑带采用聚丙烯无纺布材料，柔软舒适，不易断裂，对皮肤无刺激性 4.至少为三层结构
115 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 1.由聚丙烯材料制成，带针 2.具有较高的拉伸强度，能够提供稳定的缝合效果，有效固定和支撑缝合部位，可用于对强度要求较高的组织缝合 3.能长时间保持性能，不易在体内受环境因素影响而损坏，可长期维持缝合效果 4.与人体组织的相容性较好，不易引起过敏反应等不良反应，安全性较高 5.其中4-0带针线型号，针长需为26mm。
117 | 经鼻喂养管 | 1.Y型接头 2.采用柔软的医用材料，如硅胶或聚氨酯，具有良好的耐腐蚀性和生物相容性 3.一次性无菌包装 4.带导丝，导管可在X光下显影
118 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 1.无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，用后即丢弃，避免交叉感染。 2.设有特殊的水封装置或干封阀装置，防止外界空气进入胸腔，也能避免引流液逆流，维持胸腔内的无菌环境和正常压力。 3.瓶体需透明材料制成，方便直观地观察引流液的颜色、性质、量以及气体排出情况，以便及时发现异常。 4.连接方便，易于操作，能够快速与胸腔引流管连接并投入使用，提高效率。
119 | 一次性使用乳胶胆管引流管 | 1.一次性使用产品，拆封后可直接使用，无需额外的复杂处理，且用后即弃，能有效避免交叉感染。 2.天然乳胶与人体组织有一定的相容性，通常能在体内保持相对稳定，不易引发过度的免疫反应。
120 | 支气管封堵器 | 1.合同范围内一次性使用双腔管不能满足部分特殊患者临床麻醉及手术需求。 2.该耗材具有微创，损伤小的特点，较双腔插管简单，术后机械通气不必更换气管套管，可用于选择性肺堵塞。 3.该耗材需要一次性无菌产品。 4.该耗材需要各规格各型号产品可用于儿科患者，能弥补不适合双腔管的情况。
122 | 一次性使用麻醉组件 | 1.科室需要产品的基本配置：气管插管和选用配置：医用咬合器、导芯、体外吸引连接管、呼吸道用吸引导管、一次性使用口咽通气道、口垫、溶药注射器、麻醉咽喉镜套、咽喉镜、牙护套、润湿剂、橡胶医用手套、脱脂纱布块、医用胶带组成。 2.该耗材为儿童手术时必须使用，适用于各种儿童全麻手术及人工通气时。 3.该耗材必须为一次性无菌产品。
123 | 鼻咽通气异型导管 | 1.产品需求：鼻咽通气异型导管是一种用于维持呼吸道通畅、辅助呼吸的医疗器械。它通过将导管插入患者的鼻咽部，将氧气或麻醉药物输送到患者的呼吸道，以维持患者的呼吸功能。 2.卫生安全：需要一次性使用的产品，可以避免交叉感染的风险，确保患者的安全。 3.方便快捷：使用简单，无需额外的操作步骤，能够快速插入患者的鼻咽部，提供呼吸支持。 4.舒适性：导管需采用柔软的材料制成，减少对患者的不适感，提高患者的舒适度。 5.产品组成：鼻咽通气异型导管通常由导管本体、连接管和呼气阀等组成。导管本体是插入患者鼻咽部的部分，连接管用于连接导管和呼气阀，呼气阀用于控制气体的流动。 6.类型：鼻咽通气异型导管根据不同的临床需求和对应病人，需要各规格各型号产品。例如，有些导管适用于成人患者，而另一些适用于儿童患者。 7.还需要导管具有特殊设计，如带有吸痰功能的导管，以满足不同患者的需求。
124 | 一次性双腔无菌导尿管 | 1.适用于需要留置导尿的患者，如手术前后、尿潴留、泌尿系统疾病导致的排尿困难等情况。 2.导尿管需一次性使用。 3.需由导尿腔、球囊、排出孔、单向阀、导尿管塞（部分有）、助插内芯（部分有）等构成。 4.根据病人的体型选择合适的规格，需要各规格各型号产品。
125 | 医用纱布垫 | 1.医用脱脂纱布制作，需要X光可探测钡线（片），以便在手术过程中或术后通过X光检查确定纱布垫是否遗留在体内。 2.纱布制作，质地柔软，对皮肤和伤口的刺激性小，能减少患者的不适感。 3.允许空气流通，有助于保持伤口干燥，抑制细菌滋生，为伤口愈合创造良好的环境。 4.产品需经消毒灭菌处理，以无菌状态提供，一次性包装，确保使用安全，避免交叉感染。 5.需要一包5个装。
126 | 一次性使用无菌手术膜 | 1.用于覆盖手术切口及周围皮肤，以防止手术过程中细菌、病毒等微生物的侵入，降低手术感染的风险。 2.需聚氨酯、聚乙烯等高分子材料组成。这些材质具有良好的生物相容性、防水性和透气性，能够满足手术过程中的防护需求。 3.一次性包装，以确保手术膜在使用前处于无菌状态，有效防止交叉感染。 4.能牢固地粘贴在患者皮肤上，不易脱落，同时在揭除时不会对皮肤造成损伤，也不会残留胶水 5.防水性好，能有效阻挡血液、体液等液体的渗透，透气性佳，允许空气流通，减少皮肤闷热和不适感，有助于降低患者在手术过程中的应激反应保持手术区域的清洁和干燥。 6.该产品由于广泛应用于各种外科手术，如妇产科、骨科、心胸外科等手术。故需要各规格各型号产品。
127 | 气管切开插管 | 1.通过手术切开颈段气管前壁，插入气管套管，以建立人工气道，保障患者呼吸通畅的一种急救或预防性医疗操作。 2.需要塑料材质或者金属材质。
128 | 一次性水冷不粘电凝镊 | 1.利用双极电凝的原理，加热使蛋白凝固血管闭合，在两镊尖之间的组织受到电流的热效应作用而达到电凝止血等目的。 2.一次性包装使用，避免了重复使用可能导致的交叉感染风险 3.持续滴渗生理盐水至镊尖，可有效防止组织粘黏在镊尖上，使医生操作更流畅，提高凝血效果，缩短手术时间 4.多规格多型号，满足神经外科、耳鼻咽喉头颈外科、甲状腺乳腺外科等科室的手术
130 | 一次性输尿管负压引导鞘 | 壁薄、腔大，光滑，弯曲性能良好，抗压缩、抗扭结，抗弯折。带锁定装置手柄，保证鞘管和扩张器的同时置入，头端漏斗型设计便于器械置入。鞘管表面光滑，置管造成损伤小； 1，内腔超薄PTFE涂层，低摩擦系数，最大程度减小输尿管软镜等器械的磨损； 2，前端(1mm)铂金显影环，实现置管精准定位。负压型输尿管导引鞘的鞘管接头的直管为器械进入的通道，斜管可供液体流出，或作为负压吸引通道使用，鞘管Y型接头处的斜管可供引流液体流出，或与负压吸引装置连接使用。 3，前端鞘管柔性弯曲（最大弯曲角度达160-185°），深入进入肾盂和肾上中下盏面对结石，结合负压吸引功能，大大提高清石效率，减少手术时间，可避免UPJ（肾盂输尿管连接部梗阻）对肾内压所造成的影响，降低尿源性脓毒血症发病率，且可提高灌注量，降低钬激光热损伤，避免严重并发症。 4，PVP双层亲水涂层，持久耐用，保持低摩擦系数（μk≤0.2），连续性工作通道可保护精密器械和较细的软性内窥镜免收损伤，减少昂贵的维修费用。
133 | 封堵拦截导管 | 1、亲水涂层； 2、导丝：不易变形；3、标有刻度，耐受钬激光击打；4、可拆卸手柄：便于调整插入输尿管镜；5、单手操控手柄：控制灵活舒适；6、利于输尿管镜手术进行结石封堵，结石不易移位，便于碎石。
134 | 持续葡萄糖监测系统的一次性葡萄糖传感器(探头) | 体型小方便携带，为国械医用版本，具有防水能力可进行一般沐浴，最好能跟医院系统进行对接，方便对患者进行管理。
135 | 光子冷凝胶 | 材质：凝胶 形态：凝胶 结构：由卡波姆、甘油、对羟基苯甲酸乙酯、香精和水组成。 成分：由卡波姆、甘油、对羟基苯甲酸乙酯、香精和水组成。 用途：与光子治疗设备配合使用，起隔热和导光的作用，防止皮肤烫伤，缓解病人的疼痛。 包装：250g/瓶50瓶/箱 是否进口：否
136 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 材质：透明质酸钠 形态：淡黄色，透明的溶液 结构：由预罐封注射器、不锈钢注射针（30G）和封装在预灌封注射器中的复合溶液组成 成分：透明质酸钠，L-肌肽，甘氨酸，脯氨酸，丙氨酸，维生素 B2，注射用水 用途：用于皮内真皮层注射填充，解决眶周凹陷问题 包装：无菌罐装封装在预灌封注射器内，注射针无菌状态提供，铝箔包装 是否进口：否
137 | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维2mg | 材质：重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维 形态：白色海绵状固体 结构：由重组Ⅲ型人源化胶原蛋白组成。玻璃瓶包装，一次性使用,无菌过程生产。重组Ⅲ型人源化胶原蛋白具有164.88°柔性三螺旋结构。 成分：A型重组Ⅲ型人源化胶原蛋白 用途：用于面部真皮组织填充以纠正额部动力性皱纹(包括眉间纹、额头纹和鱼尾纹)。 包装：玻璃瓶包装 是否进口：否
138 | 重组贻贝粘蛋白水凝胶敷料 | 型号：0.5mg/g 规格：15g 材质：水凝胶 形态：液体 结构：由重组贻贝粘蛋白、甲基纤维素、丙二醇、甘油、柠檬酸、纯化水和包装容器组成，容器为聚酯瓶或玻璃瓶。产品经辐照灭菌，无菌提供。 成分：由重组贻贝粘蛋白、甲基纤维素、丙二醇、甘油、柠檬酸、纯化水和包装容器组成。 用途：适用于激光、光子嫩肤、微晶磨削、果酸换肤术等微创术后非慢性创面的保护和护理。 包装：PE管+银卡纸盒 是否进口：否
140 | 医用创面海水凝胶敷料 | 1）该产品用于向创面排出水分，用于手术后缝合创面等非慢性创面的覆盖；2）该产品可用于创面前期清创，可软化痂皮，腐肉，达到清创的作用；3）本产品为透明水凝胶，可提供湿性愈合环境，促进创面愈合；4）本品为灭菌产品，包装5g*3支，使用安全便捷；5）医用创面海水凝胶敷料具有清创，水合，促修复的作用.
143 | 一次性使用无菌注射针头 | 锐针：32G×4mm(肉毒用);32G×13mm(肉毒用);30G×13mm（小分子玻尿酸用）用）;27G×13mm(大分子玻尿酸用) 钝针：27G×5cm(较细软）;25G×5cm(填充用);23G×5cm(粗)
144 | 一次性无菌胰岛素注射器带针 | 0.33mm,1ml,40U,带针
145 | 高压氧链接管路和吸氧面罩 | 用于高压氧吸氧时使用。 规格型号：MGS(1.5米儿童面罩) 规格型号：MGM(1.5米成人面罩) 都包含：双色管路、面罩、L型转接头
146 | 压敏胶带（宽的） | 压敏纸质胶布，要求2到3厘米宽，粘性适中
147 | CYP2C19基因突变检测数据 | 本试剂盒用于体外定性检测人口腔黏膜脱落细胞样本中的CYP2C19*2（c.G681A）及*3（c.G636A）基因多态性。 1 样本类型：人口腔粘膜脱落细胞，无创取样（无需抽血）。 2 样本预处理：无需预处理（无需手工或自动核酸提取）。 3 报告时间：取样后直接加样上机检测，取样到获取基因检测报告时间≤1.5小时。 4 试剂制备 无需制备、口腔无创取样后直接加样，管内实验室释放DNA后上机检测。 5 注册证类型：国家三类注册。 6 适用仪器 核酸扩增分析仪（型号：JY1000B）。 7 适用采样工具： 一次性使用无菌拭子。 8 低检测限 ：1ng/μL 人类基因组 DNA。 9 干扰反应：浓度不高于 0.38x106CFU/μL 的口腔菌落对检测结果无影响。不大于2μL 的唾液对检测结果无影响。 10 临床试验：临床试验中与 Sanger 测序检测结果对比，符合率 99.51%；与对比试剂检测结果对比，符合率 100%。
148 | 支撑导丝 | 0.018iH 3m支撑微导丝.导丝可以扭转，以便于选择性地放置诊断导管或治疗导管。本器械仅供外围使用。随每根导丝附带了一只扭转装置，以方便对导丝进行方向性操作。该导丝需要适用于常规血管内使用。
149 | 动脉鞘 | 该产品是将导管等经皮插入桡动脉时所使用的器械。1.该产品由导管鞘、扩张器、导丝和穿刺针组成；2.内径尺寸：5F-7F。3. 薄壁大腔，超薄壁技术使其在同等内径下外径较普通鞘组减少近1Fr，外径尺寸分别为：5F：2.13mm；6F：2.46mm；7F：2.79mm；4.独特的M Coat亲水涂层能最大程度保护桡动脉；5.长度：16cm；
150 | 颅内封堵球囊 | 产品为双同轴管腔顺应性球囊导管，由球囊、管体和导管座组 成，其中管体由同轴内部导丝腔和外部球囊膨胀腔构成，球囊两 端带有不透射线标记，导管远端表面带有亲水涂层，附件包含塑形 针及导入精管。本产品为一次性使用产品，经环氧乙烧灭菌。
152 | 长鞘（外周） | 导引鞘由导管鞘，止血阀接头，扩张器组成，部分型号配有导丝，部分型号配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。可提供多种型号规格。
153 | SIM导引导管 | 亲水涂层造影导管由管身，应变释放套管和座组成，管身表面涂覆有亲水涂层。可提供SIM1,SIM2,SIM3,头型。
154 | 取栓支架（尾端闭合） | 1，产品由头端、支架、显影环和输送导丝组成。 2，头端、支架和显影环可以在X射线透视影像下指示支架的位置和张开状态。 3，产品包含的配件为：引导鞘管产品取栓结构采用支架型设计，材质为镍钛合金(Niti),配合微导管使用。 4，在X射线透视指导下将取栓支架沿微导管输送至病变部位，支架被释放后发生自膨胀变形，使血栓嵌入取栓支架中，将支架回收入导引导管内，并缓慢地撤出导引导管，使血管的血流恢复。 该产品预期用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流，包括颈内动脉、大脑中动脉的M1和M2段。 支架头端设有抓捕篮，能够加强血栓捕获，防止碎栓逃逸。 支架有两根显影丝螺旋缠绕，使得支架全身显影，能够在手术操作过程中提供良好的视觉反馈，实现支架的全程可视化操作。 支架网眼刚度不同的长短边设计，能够加强支架的螺旋效果，从而提高支架抗折性，使其在弯曲血管中能够保持完整管腔。 输送导丝近端较硬便于推送，远端渐变设计柔软抗折、提高推送效率； 输送导丝外覆PTFE,提高与微导管之间的润滑度，减小摩擦阻力。 全系列兼容0.017inch微导管，提高到位成功率，降低血栓移位风险。取栓支架直径:3.5mm，4mm，5mm，6mm，长度:25mm,30mm,35mm
155 | 亲水涂层造影导管 | 亲水涂层造影导管由管身，应变释放套管和座组成，管身表面涂覆有亲水涂层。可提供多种管径，长度，头型。
156 | 颅内交换微导丝3m （头端预塑形） | 头端猪尾预塑形，3m颅内交换导丝。 该产品由导丝扭控器和导引器组成。远端表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烧灭菌、一次性使用。
157 | 椎动脉药物洗脱支架 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统为球囊扩张式药物支架系统，由预装的药物支架和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素和可降解的外消旋聚乳酸组成，储存在凹槽内。输送系统为快速交换式的球囊扩张导管
158 | 颅内微导丝 | 该产品由导丝扭控器和导引器组成。导丝由芯丝、铂 金线圈、镍钛仓金管组成，导丝近端表面被聚四氟乙烯包覆，远端表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烧灭菌、一次性使用。 微导丝属于可操控导丝系列，带有可塑形头端。 微导丝可与普通手术中使用的现有微导管（如血管内诊断和神经血管疾病治疗中所使用的微导管）配合使用。 微导丝适用于神经血管系统和外周血管系统，用于建立通路，引导诊断或治疗器械插入血管或在血管内的放置。 特点： 1.强化不锈钢芯丝及切槽镍钛合金海波管设计最大提升导丝扭控性； 2.独特海波管设计提升在复杂血管内的过弯能力； 3.带状芯丝头端提升导丝塑形及塑形保持能力； 4.UP-BRIADTM Coil提升导丝头端柔软度；降低血管壁损伤； 5.14系列包含柔软、标准、支撑，三种支撑强度，且不影响远端柔顺性，满足广泛临床需求； 6.215cm规格长度相较一般200cm导丝更长，易于术者操控；300cm的交换导丝也有各种系列。 7.微导丝可分为10系列和14系列两种类型，共8个规格型号。
159 | 颅内药物洗脱支架 | 该产品需要适用于颅内动脉粥样硬化性狭窄，适应血管直径为2.25～4.0mm，适用的病变长度小于等于15mm。
160 | 血流导向装置及其配套微导管 | 颅内支架系统适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比（2）动脉瘤，动脉瘤位于前循环血管，载瘤血管直径≥2.0mm且≤4.5mm。
161 | 颅内支架（编织支架）及其配套微导管 | 该产品需要用于与栓塞弹簧圈配合使用，用于治疗成人患者的宽颈(颈宽≥4mm或颈圆比< 2) 囊状颅内动脉瘤，载瘤血管直径≥2.0 mm且≤4.5 mm。
162 | 颅内支架（开环支架）及其配套微导管 | 颅内支架系统适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比（2）动脉瘤，动脉瘤位于前循环血管，载瘤血管直径≥2.0mm且≤4.5mm。
163 | 西蒙导管 | 亲水涂层造影导管由管身，应变释放套管和座组成，管身表面涂覆有亲水涂层。导管外径1,70MM,内经1.17MM,导丝兼容0.038英寸，有效长度125CM。
164 | VTK造影导管 | 亲水涂层造影导管由管身，应变释放套管和座组成，管身表面涂覆有亲水涂层。导管外径1,70MM,内经1.17MM,导丝兼容0.038英寸，有效长度100CM,125CM。
166 | 肌电图电极片 | 肌电图贴片：一次性使用心电电极，要求粘性较好。
167 | 封堵止血系统 | 该系统适用于股动脉穿刺部位闭合，它使用工作长度长达12厘米的标准5Fr、6Fr、或7Fr的血管鞘引导器，可使接受诊断性或介入性导管插入术的患者尽快止血和离床活动。此外，对于术前和/或手术中接受糖蛋白（GP）IIb/IIIa抑制剂治疗的患者，该系统通过使用工作长度长达12厘米的标准6Fr血管鞘引导器，可使接受介入性导管插入术的患者尽快止血和离床活动。
168 | 一次性使用鼻炎通气道 | 保持气道通畅
169 | 导丝 | 引导微导管到达目标血管
170 | 微导管apollo | 液体栓塞系统栓塞畸形血管用
173 | 一次性使用补液管路 | 1、环氧乙烷灭菌； 2、管路接口与设备均配有红蓝标识，防误接； 3、PVC材质； 4、配套威高血液透析滤过设备使用。
174 | 透析液过滤器 | 1.用于过滤透析液； 2.透析液过滤器治疗至少150次或者600h-900h； 3.灭菌方式：以伽马射线灭菌，无热源产品； 4.超滤系数: 270 ml/h/mmHg ； 5.膜： 聚砜膜 ； 6.内毒素潴留容量: ≥10 EU/ml ； 7.接头: 汉森接头； 8.最大超滤压力: 2bar ； 9.最大跨膜压: 500mmHg；
175 | 一次性血液灌流器 | 用于慢性肾衰竭病人血液透析治疗，一次性使用； 1、吸附剂装量（ ml )：130 2、吸附剂材料：聚苯乙烯二乙烯苯（树脂） 3、壳体配件材料：聚丙烯＆尼龙＆硅橡胶 4、外壳材质： PP 壳体，不含 BPA 5、吸附性能： （1）维生素B12：≥90% （2）B2微球蛋白：≥80μg/ml （3）PTH 激素：≥7000pg/ml 6、耐压性能：100kpa 7、灭菌方式：辐照灭菌 8、罐体内部阻力：≤4kPa 9、戊巴比妥钠的浓度的下降率：≥95%（按灌流器行标YY0464中检测方法） 10、肌酐的浓度的下降率：≥60% 11、柱体材料：PP 壳材，不含双酚 A （塑化剂长期使用对肝、肾功能有损坏）
176 | 一次性透析用护理包（导管包） | 1、用于导管患者护理使用； 2、一次性使用透析护理包，环氧乙烷灭菌，有效期2年。 3、内含上机包和下机包，上机包和下机包需分开，上机包物品包含：黄色口袋1，无粉无菌手套1，薄膜手套1，安尔碘棉签1，碘伏棉签1，酒精棉签1，纱布1，一次性无菌敷料1（10*10㎝），5ml空针2，薄膜手套1，治疗巾1；下机包物品包含：碘伏棉签1，纱布1，肝素帽2，无粉无菌手套1，薄膜手套1，去痂棉片2，黄色垃圾袋1； 在使用过程中，部分物品可根据科室需求进行协调； 4、有涉及消毒类的均需要独立包装。
177 | 病原菌核酸多重检测试剂盒（PCR毛细管电泳法） | 适用于痰液、灌洗液、胸膜腔积液等样本中的病原菌检测，能匹配江苏光鼎生物高通量生物片段分析仪（Qsep400）
178 | 盒装滤芯吸头 | 满足185号手足口病原体核酸等检测需要，与科室现用赛默飞（Thermo Fisher）、大龙等品牌的移液器匹配，密闭性良好（不漏液）
179 | 盒装滤芯吸头 | 满足185号手足口病原体核酸等检测需要，与科室现用赛默飞（Thermo Fisher）、大龙等品牌的移液器匹配，密闭性良好（不漏液）
180 | 穿孔素颗粒酶B检测 | 用于检测免疫细胞衰老耗竭，评估机体免疫状态
181 | 呼吸道病原体7联检（胶体金法） | 满足呼吸道病原体快速检测
182 | CD57-FITC | NK细胞功能检测
183 | CD8-PE | 用于T细胞功能检测、白血病免疫分型等
184 | 呼吸道12项病原体核酸检测试剂盒 | 能同时检测至少12种常见呼吸道病毒及非典型病原体，适用于宏石、天隆等品牌的全自动荧光定量PCR仪
185 | 手足口病原体核酸检测 | 能同时检测肠道病毒通用型、柯萨奇A16组、肠道病毒71型等手足口病原体，适用于宏石、天隆等品牌的全自动荧光定量PCR仪
186 | 微小核糖核酸（miR-92a）检测试剂盒 | 要求检测方法为PCR荧光探针法，适用于宏石、天隆等品牌的全自动荧光定量PCR仪，对粪便或血液样本中miR-92a进行检测
187 | 结核分枝杆菌抗原MPT64检测试剂盒（胶体金法） | 用于结核培养阳性样本区分结核与非结核使用
188 | 一次性悬浮液管理 | 满足187号MPT64胶体金抗原或分枝杆菌抗原等检测需要，用于细菌培养，做鉴定和药敏调菌悬液使用
189 | 样本稀释液 | 用于细菌培养，做鉴定和药敏调菌悬液使用
191 | EGFR/KRAS/ALK基因突变联合检测试剂盒 | 由于高通量测序仪尚未完成招采，因需要根据仪器确定配套试剂，因此暂不购买该耗材
193 | 病原微生物靶向高通量基因检测试剂盒 | 由于高通量测序仪尚未完成招采，因需要根据仪器确定配套试剂，因此暂不购买该耗材
194 | 伊立替康用药相关基因检测 | 适用于宏石、天隆等品牌的荧光定量分析仪
195 | 他克莫司用药基因检测 | 适用于宏石、天隆等品牌的荧光定量分析仪
196 | 他汀类药物相关基因检测 | 适用于宏石、天隆等品牌的荧光定量分析仪
197 | 华法林药物相关基因检测 | 适用于宏石、天隆等品牌的荧光定量分析仪
198 | 胃癌甲基化检测试剂盒 | 用于血液或粪便中常见胃癌相关DNA甲基化检测，要求适用于宏石、天隆等品牌的全自动荧光定量PCR仪
200 | 登革热病毒核酸检测 | 要求检测方法为PCR荧光探针法，适用于宏石、天隆等品牌的全自动荧光定量PCR仪
201 | 猴痘病毒核酸检测 | 要求检测方法为PCR荧光探针法，适用于宏石、天隆等品牌的全自动荧光定量PCR仪
202 | 柯萨奇病毒A6型核酸检测试剂盒 | 要求检测方法为PCR荧光探针法，适用于宏石、天隆等品牌的全自动荧光定量PCR仪
203 | 柯萨奇病毒A10型核酸检测试剂盒 | 要求检测方法为PCR荧光探针法，适用于宏石、天隆等品牌的全自动荧光定量PCR仪
204 | A族链球菌核酸检测试剂盒 | 要求检测方法为PCR荧光探针法，适用于宏石、天隆等品牌的全自动荧光定量PCR仪
205 | CD196-PE | 淋巴细胞精细亚群分型
206 | CD194-APC | 淋巴细胞精细亚群分型
207 | CD183-PE-Cy7 | 淋巴细胞精细亚群分型
208 | CD4-PE-Cy7 | 用于T细胞功能检测、白血病免疫分型等
209 | CD95-APC | 淋巴细胞精细亚群分型
210 | CD197-PE | 淋巴细胞精细亚群分型
211 | CD45RA-FITC | 用于T细胞功能检测、淋巴细胞精细亚群分型白血病免疫分型等
212 | 免疫球蛋白G亚类 | 了解机体的体液免疫功能状态，评估患者免疫功能及免疫疾病
213 | 人类白细胞抗原B27测定（HLA-B27） | 现有试剂昂贵，检测周期长，本着降本增效、提高检测周期的原则，更换试剂厂家
214 | 肿瘤伴随诊断因子 | 多种类型肿瘤中高表达，动态监测评估病情进展及预后，为肿瘤的临床诊断治疗提供参考依据
215 | 趋化因子 | 评估感染程度及抗炎疗效，在自免、肿瘤、过敏疾病中可评估病情，监测疗效
216 | 可溶性炎症因子 | 辅助诊断HLH、感染脓毒症、动脉粥样硬化等疾病
217 | 阿尔茨海默检测 | 筛查识别老年痴呆早期病理改变和认知功能障碍，为疾病的及时干预争取时间。
218 | 乙型肝炎病毒外膜蛋白前S1抗原测定（化学发光法） | 适用于迈克i3000分析仪或化学发光法
219 | 血管内皮生长因子测定试剂盒（酶联免疫吸附法） | 适用于博科等全自动酶联免疫检测工作站
220 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂（胶体金法） | 满足检测时间≤20分钟
221 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法） | 适用于梅毒螺旋体特异性抗体检测
222 | 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、E抗原、E抗体、核心抗体检测试剂盒（胶体金法） | 适用于乙肝五项快速检测
223 | 乙型肝炎病毒核心抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 适用于博科等全自动酶联免疫检测工作站
224 | 乙型肝炎病毒E抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 适用于博科等全自动酶联免疫检测工作站
225 | 乙型肝炎病毒E抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | 适用于博科等全自动酶联免疫检测工作站
226 | 乙型肝炎病毒表面抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 适用于博科等全自动酶联免疫检测工作站
227 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | 适用于博科等全自动酶联免疫检测工作站
228 | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 适用于新产业MAGLUMIX8
229 | 维生素 B12 测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 适用于新产业MAGLUMIX8
230 | 泌乳素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 适用于新产业MAGLUMIX8
231 | 叶酸测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 适用于新产业MAGLUMIX8
232 | 管路系统清洗液（浓缩液） | 适用于全自动酶联免疫检测工作站BIOBASE4001，满足227号乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）等检测需要
233 | 吸头(1000ul,AK1000Z,GPS套装针组件） | 适用于全自动酶联免疫检测工作站BIOBASE4001，满足227号乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）等检测需要，其他规格均可
234 | i3000反应杯 | 适用于迈克i3000设备，满足237号生长激素质控品水平2等检测需要
235 | 特殊清洗液 | 适用于迈克i3000设备，满足237号生长激素质控品水平2等检测需要
236 | 清洗缓冲液 | 适用于迈克i3000设备，满足237号生长激素质控品水平2等检测需要
237 | 生长激素质控品 水平2 | 适用于生长激素（化学发光法）检测需要
238 | 生长激素质控品 水平1 | 适用于生长激素（化学发光法）检测需要
239 | 抗缪勒氏管激素质控品 水平2 | 适用于抗缪勒氏管激素（化学发光法）检测需要
240 | 抗缪勒氏管激素质控品 水平1 | 适用于抗缪勒氏管激素（化学发光法）检测需要
241 | 分枝杆菌鉴定试剂盒 | 能同时检测样本中是否存在结核分枝杆菌及非结核分枝杆菌，并同时做菌种鉴定
242 | 肺炎支原体核酸及耐药突变检测试剂 | 要求检测方法为PCR荧光探针法，适用于宏石、天隆等品牌的全自动荧光定量PCR仪
243 | MPB64胶体金抗原或分枝杆菌抗原 | 用于结核培养阳性样本区分结核与非结核使用
244 | 总铁结合力（TIBC） | 适用BS2800，或者HPLC方法学。
245 | 血红蛋白A2（HbA2） | 适用BS2800，或者HPLC方法学。
246 | 血红蛋白F（HbF） | 适用BS2800，或者HPLC方法学。
247 | 过碘酸-雪夫染色 | 骨髓组化染色试剂用于鉴别白血病类型， 贫血的鉴别诊断，其他疾病的诊断与鉴别。
248 | 酸性磷酸酶染色 | 骨髓组化染色试剂用于鉴别白血病类型， 贫血的鉴别诊断，其他疾病的诊断与鉴别。
251 | 可溶性fms样酪氨酸激酶1 | 适用于可溶性fms样酪氨酸激酶1（化学发光法）检测
254 | 副流感病毒IgM抗体检测试剂盒 | 适用于副流感病毒IgM抗体（化学发光法）检测
255 | HER2基因检测试剂盒 | 要求样本类型为血液或组织，适用于宏石、天隆等品牌的全自动荧光定量PCR仪
260 | 甲型H1N1流感RNA检测试剂盒 | 要求检测方法为PCR荧光探针法，适用于宏石、天隆等品牌的全自动荧光定量PCR仪
261 | 结核分枝杆菌DNA检测试剂盒 | 要求检测方法为PCR荧光探针法，适用于宏石、天隆等品牌的全自动荧光定量PCR仪
264 | 9种细菌鉴定试剂盒 | 与177号相同，适用于痰液、灌洗液、胸膜腔积液等样本中的病原菌检测，能匹配江苏光鼎生物高通量生物片段分析仪（Qsep400）
265 | 关机缓冲液 | 满足183号CD8-PE等检测需要
266 | 清洗液（BDFACS） | 满足183号CD8-PE等检测需要
267 | HPVE6/E7mRNA | 适用于宏石、天隆等品牌的全自动荧光定量PCR仪
268 | CD64检测试剂(CD64-PE) | 用于白血病免疫分型等
269 | CD123检测试剂(CD123-PE) | 用于白血病免疫分型等
270 | CD138-PE | 用于多发性骨髓瘤免疫分型等
271 | CD25-PE | 淋巴瘤免疫分型配套抗体试剂
272 | CD103-FITC | 淋巴瘤免疫分型配套抗体试剂
276 | 同型半胱氨酸试剂（化学发光法） | 适用于同型半胱氨酸试剂（化学发光法）检测
277 | 抗核抗体IgG检测试剂盒 | 适用于亚辉龙全自动免疫荧光染色仪或间接免疫荧光法
278 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG)检测试纸条（胶体金法） | 满足尿妊娠试验等检测需求
279 | 下呼吸道病原菌多重核酸检测（PCR荧光探针法） | 要求检测方法为PCR荧光探针法，适用于宏石、天隆等品牌的全自动荧光定量PCR仪
280 | 尿液分析试纸条 | 满足尿液分析（干化学法）等检测需求
281 | ABO血型反定型试剂（人红细胞） | 1.规格为每盒有A1、B、O细胞各一瓶，10mL/瓶，浓度4% 2.该试剂的有效期不少于2个月。 3.采购该试剂用于ABO反定型检测所需。 4.该试剂国产即可。
282 | 一件式凸面造口袋 | 凸面设计：凸面的弧度和高度要能与造口周围皮肤紧密贴合，提供适当的压力，使造口袋更好地粘贴在皮肤上，防止渗漏，同时不会对造口造成过度压迫。 粘贴性能：造口袋的粘贴底盘应具有良好的粘性，能牢固地附着在皮肤上，在一定时间内（通常希望能维持 3-7 天）保持稳定，不易脱落，同时要考虑在不同环境条件下，如出汗、运动时的粘贴效果。 柔软材质：材质要柔软、亲肤，避免对造口周围的皮肤产生摩擦和刺激，减少皮肤损伤和不适感，最好能有一定的弹性，以适应身体的活动和姿势变化。 防漏功能：具备可靠的防漏系统，包括良好的密封边缘和有效的过滤装置，防止排泄物泄漏，同时能及时排出造口袋内的气体，避免胀气导致的脱落风险。 容量和尺寸：根据个人造口大小科随意裁剪
286 | 胰管支架 | 该产品主要用于内窥镜下胰液引流，包括如ERCP术后预防重症胰腺炎，胰管结石术后胰液引流、以及胰头部肿瘤胰液引流等，胆管塑料支架无法代替。
287 | 消化道震动胶囊系统 | 该产品适用于药物治疗效果欠佳的成人功能性慢性传输型便秘的症状缓解。
288 | 胃造瘘套件 | 通过胃镜引导下经胃-腹壁穿刺技术，在胃内形成安全有效的喂养通道，主要用于食管狭窄无法进食以及吞咽功能障碍无法进食等患者，提供肠内营养。我科已常规开展。
289 | 异物钳（网兜） | 通过内窥镜钳道进入人体自然腔道，在内窥镜监视器观察下，用于胃肠道异物或结石的取出，活检钳及异物钳不能完全代替。
290 | 活检钳、取石网篮（能通过胆胰可视系统钳道） | 主要用于取出胆胰管内的结石或组织活检，异物取出等。
292 | 体表参考电极 | 由聚碳酸酯连接器、泡沫贴片、贴片粘合剂和猪尾连接器组成，非灭菌产品，一次性使用。适用于与CARTO 3系统配套使用
293 | 灌注管路 | 灌注管路由保护套、穿刺器、滴斗、管路、鲁尔接头、三通接头组成，组成材料为低密度聚乙烯、聚氯乙烯（含乙酰基柠檬酸三丁酯增塑剂和偏苯三酸三辛酯增塑剂）、丙烯腈丁二烯苯乙烯、丙烯酸聚合物、聚丙烯、聚碳酸酯、硅润滑剂和环己酮。本产品为一次性使用，伽马射线灭菌。适用于与CARTO 3系统配套
294 | 固定弯诊断用电生理导管 | 该导管为一次性使用灭菌产品，由连接器、手柄、管身和电极组成。适用于与CARTO 3系统配套
295 | 磁定位可调弯标测导管 | 管由连接器，手柄，管身和电极组成。产品为一次性灭菌产品，环氧乙烷灭菌，灭菌有效期一年。适用于与CARTO 3系统配套
296 | 房间隔穿刺针 | 房间隔穿刺针由套管针，座／手柄，旋塞阀，管芯针和管芯针帽组成。材料：304不锈钢，聚碳酸酯和高密度聚乙烯。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。
297 | 弯型可视双向可调弯导引鞘管 | 该产品由导引鞘管、扩张器和导丝构成。一次性使用，适用于与CARTO 3系统配套
298 | 弯型可视双向可调弯导引鞘管 | 该产品由导引鞘管、扩张器和导丝构成。一次性使用，适用于与CARTO 3系统配套
299 | 星形磁电双定位标测导管 | 该导管为一次性使用环氧乙烷灭菌产品，由连接器、手柄、管身、骨架、管身电极和环电极组成。不同型号产品其弯型、电极间隙不同。适用于与CARTO 3系统配套
300 | 星形磁电双定位标测导管 | 该导管为一次性使用环氧乙烷灭菌产品，由连接器、手柄、管身、骨架、管身电极和环电极组成。不同型号产品其弯型、电极间隙不同。适用于与CARTO 3系统配套
301 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 本产品由连接器、管身、手柄和电极组成，为环氧乙烷灭菌，一次性使用产品 。适用于与CARTO 3系统配套
302 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 本产品由连接器、管身、手柄和电极组成，为环氧乙烷灭菌，一次性使用产品 。适用于与CARTO 3系统配套
303 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 本产品由连接器、管身、手柄和电极组成，为环氧乙烷灭菌，一次性使用产品 。我院购买的是CARTO 3三维标测系统，注意是否适用于与CARTO 3系统配套使用
304 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 本产品由连接器、管身、手柄和电极组成，为环氧乙烷灭菌，一次性使用产品 。我院购买的是CARTO 3三维标测系统，注意是否适用于与CARTO 3系统配套使用
305 | 导管鞘及穿刺套件 | 导管鞘及穿刺套件由导管鞘、扩张器、导丝、穿刺针及闭塞器组成。制造材料为：导管鞘：管体：HDPE、边孔管：聚亚胺酯、润滑剂：聚二甲基硅氧烷、套管基础涂层：HDPE、套管顶部涂层：LLDPE和HDPE；扩张器管：4-5.5F：尼龙、6-9F：HDPE、10-11F：LDPE和HDPE；闭塞器：LLDPE；导丝：304不锈钢；针管：304不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。
306 | 一次性使用导管鞘组 | 产品由鞘管组件、扩张器组件、穿刺针组件、导引导丝和塑柄手术刀组成。鞘管组件由鞘管、三通阀、侧支小段、止血阀、去应力管组成；扩张器组件由扩张器管和扩张器针座组成；穿刺针组件由导引套管、导引套管座、穿刺针针管、穿刺针针座和针盒组成；导引导丝由芯丝、包覆层、亲水涂层组成；塑柄手术刀由刀片、刀柄和刀套组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。
307 | 主动脉内球囊导管及附件 | 与主动脉内球囊反搏泵联合使用，由主动脉内球囊反搏泵向导管内充气和排气，导管随之扩张和收紧。球囊导管主要包括：尖端、球囊膜、导管、Y形接头、体外管、体外管接头、球囊抽空用接头、中心腔支撑钢丝及中心腔支撑钢丝帽、袖带、鞘封及缝线垫等。附件包括：穿刺针、组织扩张器及导引扩张器、导管鞘、导丝、三通阀、压力管和延长管。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
308 | 房间隔穿刺短针-72cm | 房间隔穿刺针由套管针，座／手柄，旋塞阀，管芯针和管芯针帽组成。材料：304不锈钢，聚碳酸酯和高密度聚乙烯。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。
309 | 鞘管-Preface（穿刺鞘和交换扩张器） | 该产品由穿刺鞘、扩张器和导丝组成。穿刺鞘的管体由内衬304不锈钢的含亚碳酸铋的尼龙制成，内管衬有聚四氟乙烯，具有不透射线的头端；扩张器的管体由含有硫酸铋的高密度聚乙烯（HDPE）制成，表面涂有氨基硅油硅氧烷（MDX）涂层，具有不透射线头端，导丝由304不锈钢材料制成
311 | 一次性使用微波消融针 | 1、微波消融治疗实体肿瘤适用范围广，创伤小，恢复快；2、对年龄大，身体状况差，手术效果不佳，多发结节等情况患者，提供了行之有效的治疗手段，极大丰富了医院的肿瘤治疗方式。
313 | 白内障手术主切口手术刀 | 微创白内障手术需要
314 | 25G+玻切套包10000cpm，普通 | 微创玻璃体手术需要
316 | 青光眼引流阀（钉） | 对传统青光眼减压手术效果不佳之替代
317 | 可吸收泪小管塞栓 | 用于严重干眼症或点人工泪液等保守治疗效果不佳的患者
319 | 人工晶体 | 层间固定的人工晶体，主要用于外伤或手术致不能一期植入普通人工晶体的植于眼球壁固定
327 | 穿刺活检针（半自动） | 需采购活检针（半自动）、同轴针（与活检针配套使用）
330 | 雾化器（能连接呼吸机的型号） | 1、一次性无菌物品。2、能连接科室有创呼吸机雾化键和呼吸机管道。3、含咬嘴能满足拔管后患者使用。4、物美价廉。
331 | 热稀释导管及压力检测套装 | 1、一次性无菌物品。2、能匹配科室迈瑞监护仪picco监测模块。