## 消毒供应室
清洁消毒耗材清单
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量单位 | 1.性能（功能） | 2.材料（结构） | 4.相关要求（标准） | 5.其他要求 | 单价（商检填写）
1 | STERRAD 100S型过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣 | 10113，10胶囊/片，5片/箱 | 片 | 用于STERRAD 100S型过氧化氢低温等离子体灭菌器。 | 过氧化氢。 | 具有卫生安全评价报告。卡匣胶囊状。 | 有效期≥12个月。
2 | 老肯牌低温等离子体灭菌器专用卡匣 | 100/200RFID，12胶囊/片，5片/盒 | 片 | 用于老肯牌低温等离子体灭菌器。 | 过氧化氢。 | 具有卫生安全评价报告。卡匣胶囊状。 | 有效期≥12个月。
3 | 新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣 | 12个胶囊/片 | 片 | 用于新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌器进行灭菌。 | 由56%-60%过氧化氢为主要成分的灭菌剂、LDPE胶囊、ABS外壳以及其他包装材料组成。 | 1.多重防护，具有预警功能；2.具有卫生安全评价报告。 | 有效期≥12个月。
4 | 灭菌包装材料 | 200mm*100m(S/E)平面 | 卷 | 1.本品为一次性使用并带有灭菌过程标识的包装用品；2.专用于压力蒸汽灭菌或环氧乙烷灭菌的物品包装；3.通过压力蒸汽或环氧乙烷达到预期灭菌处理；4.通过包装上的灭菌过程标识颜色变化指示是否经过灭菌处理。 | 1.产品由塑料复合膜与医用透析纸高温膜烫合而成；2.印刷压力蒸汽灭菌变色油墨、环氧乙烷灭菌变色油墨。 | 符合YY/T0698、GB/T19633和《消毒技术规范》标准要求。 | 1.有效期≥32个月；2.产品规格齐全，支持定制；3.生产企业通过ISO质量体系认证；4.10万级洁净车间生产。
5 | 灭菌包装材料 | 100mm*100m(S/E)平面 | 卷
6 | 灭菌包装材料 | 55mm*100m(S/E)平面 | 卷
7 | 医用灭菌包装无纺布 | 50g蓝色400mm*400mm | 张 | 1.一次性使用的灭菌包裹材料；2.适用于压力蒸汽、过氧化氢、环氧乙烷、低温蒸汽甲醛、过氧乙酸等灭菌过程；3.存放环境达到 WS310《医院消毒供应中心管理规范》的规定，包装的无菌物品有效期≥180天。 | 1.由全新聚丙烯(PP)树脂经纺粘、熔喷等工艺加工整理而成；2.不添加碳酸钙等填料。 | 1.根据GB/T19633进行以下项目的评价：1.湿性及干性微生物屏障：合格。2.生物相容性和毒理学特性：CMA/CNAS双认可实验室根据GB/T16886出具评价报告，无皮肤刺激和细胞毒性。3.物理和化学特性：符合YY/T0698.2要求。4.与预期灭菌过程相适应：121℃及134℃压力蒸汽等各种灭菌方式灭菌因子穿透性合格，残留量符合GB/T16886.7、GB/T32309、WS/T649等标准。5.灭菌前及灭菌后的贮存寿命：产品有效期经专业机构检测，无菌有效期≥180天。 | 1.产品有效期达≥36个月；2.规格尺寸齐全，支持定制；3.可提供≥6种颜色，单色装、混色装可选；4.无纺布全性能经过德国ISEGA等知名机构检测；5.生产企业通过ISO质量体系认证；6.净化车间生产，严格现场管理，确保产品质量。
8 | 医用灭菌包装无纺布 | 50g绿色800mm*800mm | 张 |  | 同上。 | 同上。 | 同上。
9 | 医用灭菌包装无纺布 | 50g蓝色1200mm*1200mm | 张 |  | 同上。 | 同上。 | 同上。
10 | 医用灭菌包装无纺布 | 50g蓝色900mm*900mm | 张 |  | 同上。 | 同上。 | 同上。
11 | 医用灭菌包装无纺布 | 50g蓝色500mm*500mm | 张 |  | 同上。 | 同上。 | 同上。
12 | 医用灭菌包装无纺布 | 50g蓝色1000mm*1000mm | 张 |  | 同上。 | 同上。 | 同上。
13 | 医用灭菌包装无纺布 | 50g蓝色600mm*600mm | 张 |  | 同上。 | 同上。 | 同上。
14 | 医用灭菌包装无纺布 | 50g蓝色700mm*700mm | 张 |  | 同上。 | 同上。 | 同上。
15 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 200mmX100m平面 | 卷 | 1.用于过氧化氢低温等离子体灭菌的物品包装；2.经过过氧化氢低温等离子体灭菌处理，通过包装上的灭菌过程标识颜色变化指示是否经过灭菌处理。 | 1.由Tyvek和低温膜热合组成；2.印刷过氧化氢低温等离子体灭菌过程标识。 | 1.符合GB/T19633、YY/T 0698.5、WS628的相关要求；2.提供安全评价报告。 | 1.有效期≥12个月；2.产品规格齐全，支持定制；3.生产企业通过ISO质量体系认证；4.10万级洁净车间生产。
16 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 100mmX100m平面 | 卷
17 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 250mmX100m平面 | 卷
18 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 150mmX100m平面 | 卷
19 | 132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 商家填写 | 片 | 用于132℃，4min的压力蒸汽灭菌包内化学监测 | 产品由120g双胶纸、压力蒸汽灭菌化学指示油墨、BOPP膜等组成。 | 1.产品检验标准符合GB18282.1-2015对压力蒸汽灭菌第四类化学指示物的要求。2.符合WS310-2016对灭菌参数的要求。3.提供相应的卫生安全评价报告。 | 1.有效期≥24个月；2.生产企业通过ISO质量体系认证。
20 | B-D预警测试包 | 商家填写 | 个 | 用于压力蒸汽灭菌器冷空气排除和饱和蒸汽穿透效果的监测和预警。 | 产品由标签纸、皱纹纸、卡纸、B-D标准测试图和B-D预警测试图组成。 | 1.产品检验标准符合GB18282.4-2009对压力蒸汽灭菌第二类化学指示物的要求；2.提供卫生安全评价报告。 | 1.有效期≥24个月；2.生产企业通过ISO质量体系认证。
21 | 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 | 商家填写 | 片 | 用于121℃-135℃压力蒸汽灭菌包内化学监测。 | 产品由标签纸、透气膜、滤纸、指示药片和铝箔组成。 | 1.产品检验标准符合ISO 11140-1 2014对压力蒸汽灭菌第五类化学指示物的要求；2.提供卫生安全评价报告。 | 1.有效期≥24个月；2.生产企业通过ISO质量体系认证。
22 | 压力蒸汽灭菌效果监测快速生物指示剂 | 商家填写 | 支 | 用于压力蒸汽灭菌效果的生物监测。 | 由瓶体、菌片、培养基等组成。 | 1.产品标准符合WS310、GB18281.1-2015；2.提供卫生安全评价报告 | 1.有效期≥24个月；2.生产企业通过ISO质量体系认证。
23 | 压力蒸汽灭菌化学测试包 | 商家填写 | 个 | 用于压力蒸汽灭菌的批量监测放行。 | 产品由标签纸、皱纹纸、卡纸和爬行卡组成。 | 1.产品检验标准符合ISO11140-2014和GB18282.4-2009的要求；2.提供卫生安全评价报告。 | 1.有效期≥24个月；2.生产企业通过ISO质量体系认证。
24 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 61*34mm，900张/卷 | 卷 | 用于压力蒸汽灭菌包包外化学监测。 | 由合成纸、压力蒸汽指示油墨、胶粘剂等组成。 | 1.符合GB18282.1的一类指示物标准；2.提供卫生安全评价报告。 | 1.有效期≥24个月；2.生产企业通过ISO质量体系认证。
25 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 61*68mm，900张/卷 | 卷
26 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | 商家填写 | 张 | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌器包内灭菌效果监测 | 产品由合成纸、过氧化氢指示油墨、胶粘剂和离型膜组成。 | 符合ISO11140的四类指示物标准，并有卫生安全评价报告 | 1.有效期不低于18个月 2.生产企业通过ISO质量体系认证
27 | 过氧化氢低温等离子体灭菌1小时极速生物指示剂 | 商家填写 | 支 | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果的生物监测 | 由瓶体、菌片、培养基等组成 | 产品标准符合WS310、GB18281.1-2015，有相应的卫生安全评价报告 | 1.有效期不低于12个月 2.生产企业通过ISO质量体系认证
28 | III型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | 商家填写 | 张 | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌器包外灭菌过程监测 | 产品由合成纸、过氧化氢指示油墨、胶粘剂和离型纸组成。 | 符合GB18282.1的一类指示物标准，并有卫生安全评价报告 | 1.有效期不低于18个月 2.生产企业通过ISO质量体系认证
29 | 压力蒸汽灭菌封包胶粘带 | ≥19mm*50m | 卷 | 用于压力蒸汽灭菌包的封包。 | 由美纹纸、压敏胶等组成。 | 符合WS310相关要求。 | 1.有效期≥24个月；22.生产企业通过ISO质量体系认证。
30 | 碳带 | 70mm*300m | 卷 | 1.能够对各种材料的标签提供良好的打印效果；2.打印效果清晰、色密度高，具有优异的耐刮擦性能，宽广的标签适应范围，能满足各种苛刻的环境要求；3.适用材质铜版纸、合成纸、美纹纸等。 | 1.碳带成品一般由轴芯、内引膜、碳带原带、外引膜和黏贴带组成；2.其中碳带原带是产品的核心部分。 | 1.高敏感度确保优异的打印效果；2.优秀的耐磨擦、耐腐蚀性能；3.宽广的标签适应范围，能满足各种苛刻的环境要求。 | 1.-5℃～40℃、20%～85%的条件下存放；2.有效期≥18月。
31 | 吸水纸 | ≥25*35mm | 张 | 用于压力蒸汽灭菌，吸收冷凝水，预防和减少湿包。 | 木浆纤维。 | 符合YY/T0698.2的通用要求部分。 | 1.吸水率≥200%。2.无细胞毒性。3.产品有效期≥36个月。4.吸水纸克重≥60g/㎡。
32 | 打印纸 | 57*35mm | 卷 | 配合热敏打印机使用。 | 热敏打印纸。 | 配合热敏打印机使用的热敏打印纸，做相关参数的记录 | 无
33 | 医疗器械中性多酶清洗剂 | 商家填写 | 升 | 用于清洗复用医疗器械，器皿器具上的蛋白质，脂肪等有机污染物。 | 生物酶，表面活性剂，缓蚀剂等。 | 1.符合医用清洗剂卫生要求；WS310；2.提供第三方检测报告。 | 1.有效期≥24个月；2.生产企业通过ISO质量体系认证。
34 | 多效柔亮型润滑防锈剂 | 商家填写 | 升 | 用于金属器械、物品的润滑保养防锈。 | 产品由水溶性基础油、防锈剂、表面活性剂等组成。 | 1.产品标准符合WS310、公司企业标准的要求；2.可提供毒理性检测报告。 | 1.有效期≥24个月；2.生产企业通过ISO质量体系认证。
35 | 医疗器械速干型润滑防锈剂 | 商家填写 | 毫升 | 用于复用医疗器械，器皿器具检查打包区的补充润滑。 | 溶剂，基础油，防锈剂等。 | 1.符合WS310、公司企业标准，提供毒理性检测报告。 | 1.有效期≥24个月。2.生产企业通过ISO质量体系认证。
36 | 医疗器械除锈剂 | 商家填写 | 升 | 用于不锈钢器械，器皿器具的锈渍清除。 | 除锈因子，缓蚀剂，表面活性剂等。 | 1.WS310、公司企业标准。 | 1.有效期≥24个月。2.生产企业通过ISO质量体系认证。
37 | 医用除胶剂 | 商家填写 | 毫升 | 用于去除医疗器械，器皿器具表面的残胶。 | 柠檬烯，溶剂等。 | 1.WS310、公司企业标准。 | 1.有效期≥24个月。2.生产企业通过ISO质量体系认证。
38 | 84消毒液 | 商家填写 | 毫升 | 1.用于环境和物体表面消毒的含氯消毒剂，含有强力去污成份，可杀灭大肠杆菌；2.适用于医院及其它公共场所的物体表面消毒。 | 1.以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液；2.有效氯含量为4.5%～5.5%（或4.5g/L～5.5g/L） | 1.符合以下要求：GB19106次氯酸钠溶液、 GB/T 8447工业直链烷基苯磺酸、 GB1429工业烷基磺酸钠、 GB209工业用氢氧化钠GB5749、生活饮用水卫生标准卫生部《次氯酸钠类消毒液卫生质量技术规范》卫生部《消毒技术规范》。 2.液体； 3.≤500毫升/包装。 | 1.有效期≥12月；2.提供第三方检测报告。
39 | 泡腾含氯消毒片 | 商家填写 | 片 | 1.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见的细菌芽孢，并能灭活病菌。 | 1.产品是以三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒片；2.有效氯含量为45%~52%，每片含有效氯约500mg。 | 1.符合GB14930.2《食品工具、设备用洗涤消毒剂卫生标准》GB191《包装储运图示标志》《中华人民共和国药典》WS 628 《消毒产品卫生安全评价技术要求》CB/T579—2006《生活饮用水卫生标准》。GB1887 食品添加剂 碳酸氢钠《中华人民共和国药典》滑石粉GB/T 36758 含氯消毒剂卫生要求GB27952普通物体表面消毒的画用要求GB27953 疫源地消毒剂卫生要卫生部《消毒技术规范》卫生部《生活饮用水消毒剂和消毒设备80432全评价规范》JJF1070 定量包装商品净含量计量检验规则《消毒产品标签说明书管理规范》。 2.颗粒状，≥1g/片； 3.≤100片/瓶。 | 1.有效期≥24月；2.提供第三方检测报告。
40 | 全效多酶清洁剂 | 商家填写 | 升 | 1.专用医用清洗剂，适用于内窥镜和手术器械的手工清洗和机器清洗；2.可有效去除内窥镜和手术器械上的蛋白质、淀粉、脂肪等有机污物；3.有效去除生物膜；4.符合《医用清洗剂卫生要求》中对蛋白质、淀粉和脂肪的清洗效果要求，需提供有检测认证资质检测中心出具的清洗效果检测报告。 | 1.具有蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶多酶配方的清洁剂；2.提供蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶活性检测报告。 | 1.PH值6.5-7.5之间，不损伤器械及相关附件；2.完全无泡配方，稀释后无泡沫；3.配有自动稀释器，手工使用时能自动配比原液，无需人工配比和人手接触，降低污染风险和配比误差。 3.透明蓝绿色澄清液体； 4.无杂质、沉淀； 5.≤5升/包装。 | 1.产品稳定性好，有效期≥5年；2.提供第三方检测报告。