## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 谷胱甘肽还原酶检测试剂盒 | 40盒 | R1:50ml*1,R2:10ml*1 | 适配于迈瑞BS2800生化仪；报名此项请电话联系进行性能验证。
2 | 宫腔镜电极 | 20根 | 适配一体式/分体宫腔镜5Fr器械操作通道 | 1.临床用途：宫腔创面点状电凝止血、内膜局部凝固、微小息肉烧灼，配合宫腔镜用于宫腔粘连、息肉、残留病灶止血处理 2.最大外径≦5Fr（1.67mm），可适配一体式/分体宫腔镜5Fr器械操作通道，可经操作鞘自由进出 3.有效工作长度≧360mm，适配常规宫腔手术操作深度 4.电极头形态：电极前端为J 型钩状（勾状）、钝性球状电凝头；杆体绝缘全覆盖，仅头部裸露导电，绝缘层带有涂层，防粘连、防旁侧灼伤 5.供电制式：双极，适配宫腔镜等离子/双极高频主机，无需负极板； 6.材质：工作杆医用奥氏体不锈钢；可重复高温高压灭菌（134℃高压蒸汽灭菌） 7.每根电极带有一根高频连线
3 | 抓钳（单动胃抓钳） | 5把 | 330mm＊Φ5mm | 腔镜单动胃抓钳，Φ5mm，工作长 330mm，医用不锈钢，单动开窗无创钳头，360° 旋转，用于腹腔镜胃组织抓持牵拉，可高温灭菌
4 | 子宫颈活体取样钳 | 10个 | 18cm 盖板式 长圆头 | 18cm圆头 宫颈阴道外阴活检
5 | 膀胱穿刺造瘘导引针 | 2套 | / | 1.16F，膀胱穿刺，造瘘，多功能； 2.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 3.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 4.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
6 | 口腔科五官剪 | 40把 | / | 用于拆线、剪牙胶尖等口腔操作
7 | 一次性使用口腔输水管 | 300个 | / | 适用于口腔种植、微创拔牙等口腔外科操作，用于输送冲洗液、冷却手机等。
8 | 小吸唾管 | 10盒 | 100支/盒 | 小吸唾管适用于牙体牙髓、牙周、儿童口腔、修复、正畸等口内精细操作，吸引唾液、冷却水及少量渗血，禁用于大量出血吸血。
9 | 一次性使用无菌注射针头 | 4000支 | 1.2X38TW LB | 泪道冲洗抽吸生理盐水；薄壁；长斜面
10 | 医用棉球 | 33000包 | 大号；6粒/包 | 一次性使用、环氧乙烷灭菌
11 | 网状弹力绷带 | 20袋 | / | 网状弹力绷带有带状或筒状，由纯棉线或化纤线、氨纶丝混编加工制成
12 | 生物色标记 | 1盒 | 50ml/瓶，7瓶/盒 | 病理大体标本取材颜色标记
13 | 湿化罐 | 2个 | / | 匹配斯百瑞无创呼吸机，高流量吸氧湿化作用

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（如有注册证请填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注